大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院生化免疫一体机采购项目

询价函

各供应商：

大连市第五人民医院拟采购生化免疫一体机一台，预算8.7万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院生化免疫一体机采购项目”进行报价，报价超出采购预算的，视为无效。

一、采购需求

（一）免疫参数

★1.全自动立式化学发光免疫分析仪，检测速度：≥180测试／小时。

2.工作原理：第二代及以上化学发光原理（电化学发光、ALP＋AMPPD、吖叮酯）。

3.检测项目：具有甲状腺功能、肿瘤标志物、传染病、糖类等项目清单。

4.检测模式：随机、批量、急诊。

★5.仪器使用一次性加样tip头，无交叉污染。

6.试剂位：≥30（带冷藏2-8℃），工作中可随时添加。

7.洗脱模块：四步清洗模块，非接触式漩涡混匀。

8.样本位：≥200个，工作中可随时添加。

9.进样方式：双通道轨道进样，工作中可随时添加。

10.分析模式：具有竞争法，夹心法等。

11.样本类型：血清、血浆、质控品等，可自动稀释高浓度样本。

12.样本编辑模式：条码识别、软件自动生成。

13.试剂系统：试剂具有溯源性可提供溯源报告。

14.校准类型：内置主曲线定标。

15.反应杯处理：装载量≥720，工作中可随时添加。

16.反应完成后，可分离固体医疗废物和液体医疗废物。

17.定标要求：两点定标，定标周期达到28天；并随试剂附赠定标品。

18.试剂包装：使用一体化试剂盒，方便使用。

★19.可与全自动生化分析仪连接，组成生化免疫一体机。

（二）生化参数

★1.工作速度：光学比色法检测速度≥400测试/小时；ISE检测速度≥240测试/小时(选配)。

2.测试范围：临床生化、电解质（选配）。

3.系统功能：可连续待机7*24小时，急诊测试，自动稀释，自动重测，自动休眠和唤醒。

4.分析方法：一点终点法、两点终点法、动力学法（速率法）、固定时间法（两点速率法）、ISE电位测量法。

5.样本类型：血清、血浆、尿液、全血、脑脊液。

6.样品针：液面感应，随量跟踪，防撞保护，堵针检测（选配）；自动维护清洗，交叉污染率＜0.08%。

7.样本位：轨道式，380个样品位（含30个急诊位），支持条码扫描。

8.定标质控盘：圆盘式，25个定标/质控/急诊位，2～8℃冷藏，支持条码扫描（选配）。

9.样本量：1.0～25.0µL，0.1µl递增。

10.试剂盘：216个试剂位，2～8℃冷藏，支持条码扫描（选配），可设置清洗液位置；可同时分析104个生化项目+3个电解质项目。

11.试剂量：10～300µl，0.5µl递增，试剂针≥4支，独立设计。

12.恒温系统：免维护电加热系统；反应盘温度37℃±0.1℃，温度实时显示。

13.比色杯：432个，永久性硬质玻璃比色杯，5mm光径。

14.最小反应液体积：80µl。

15.光源：卤素灯。

16.分光系统：含有平场凹面光栅和二极管阵列，采用后分光技术。

17.吸光度测量范围：-0.5～3.5Abs，杂散光＞3.0Abs。

18.波长：16个（340～850nm）；波长准确度：≤±1nm。

19.耗水量：去离子水＜85升/小时。

★20.可与全自动免疫分析仪连接，组成生化免疫一体机。

（三）试剂和耗材要求

★1.试剂和耗材分项单独报价，生化试剂总成本不得超过20%，免疫试剂总成本不得超过34%。

二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价，请将报价文件密封后加盖单位公章，于2020年2月20日13:00前送至大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办），逾期者视为放弃。

三、报价须知

- 报价文件中应包含设备报价单、技术响应表（附件1）、试剂和耗材报价（附件2）、营业执照、医疗器械注册证、产品彩页（非必须）。

- 报价文件须每页加盖公章。

3.报价单经我单位认可即为签订合同的最终依据。

4.未响应“★”的条款的投标文件为无效文件。

四、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且报价最低的原则确定中标单位。

五、付款方式

供货方应于货物验收合格后向我方开具发票，我方在30个工作日内以支票或电汇的形式向供方支付90%合同款，质保期本合同价款的10%为质保金，质保期内产品无任何质量问题，在质保期结束后，我方于30个工作日内将质保金一次性无息支付给供货方。

六、其它要求

1.配备全中文操作和中文软件报告系统（含电脑、软件和打印机）。

2.配备全中文操作手册、维护手册，提供仪器标准操作程序文件（SOP）及仪器使用、维护、保养程序文件。

3.所供设备须与我院现有LIS系统无缝对接，可实现数据双向通讯功能。供方免费承担接口费。

4.配置适合仪器使用的纯水处理设备一套。

5.配置适合仪器使用的不间断电源一套。

6.大连当地有常驻原厂工程师和技术支持，提供原厂售后服务人员联系方式，响应时间小于两小时。

7.质保期：整机及所有配件质保期一年；质保期后维修、保养免人工费，更换配件只收配件成本费，免人工费。

8.安装及培训：生产厂家的工程师负责安装、调试及技术培训。

9.供货方应接到采购方通知三十日内将产品送到采购方指定地点，所需费用由供货方承担。

七、联系方式

名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：刘天明、蒲宽

联系电话：0411-84244322

地址：大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办）

附件：1.生化免疫一体机技术参数及采购需求响应表

2.生化免疫一体机试剂和耗材报价表

大连市第五人民医院

2020年2月14日

附件1：

生化免疫一体机技术参数及采购需求响应表

| 技术参数及采购需求 | 是否响应 |
| --- | --- |
| （一）免疫参数 |  |
| ★1.全自动立式化学发光免疫分析仪，检测速度：≥180测试／小时。 |  |
| 2.工作原理：第二代及以上化学发光原理（电化学发光、ALP＋AMPPD、吖叮酯）。 |  |
| 3.检测项目：具有甲状腺功能、肿瘤标志物、传染病、糖类等项目清单。 |  |
| 4.检测模式：随机、批量、急诊。 |  |
| ★5.仪器使用一次性加样tip头，无交叉污染。 |  |
| 6.试剂位：≥30（带冷藏2-8℃），工作中可随时添加。 |  |
| 7.洗脱模块：四步清洗模块，非接触式漩涡混匀。 |  |
| 8.样本位：≥200个，工作中可随时添加。 |  |
| 9.进样方式：双通道轨道进样，工作中可随时添加。 |  |
| 10.分析模式：具有竞争法，夹心法等。 |  |
| 11.样本类型：血清、血浆、质控品等，可自动稀释高浓度样本。 |  |
| 12.样本编辑模式：条码识别、软件自动生成。 |  |
| 13.试剂系统：试剂具有溯源性可提供溯源报告。 |  |
| 14.校准类型：内置主曲线定标。 |  |
| 15.反应杯处理：装载量≥720，工作中可随时添加。 |  |
| 16.反应完成后，可分离固体医疗废物和液体医疗废物。 |  |
| 17.定标要求：两点定标，定标周期达到28天；并随试剂附赠定标品。 |  |
| 18.试剂包装：使用一体化试剂盒，方便使用。 |  |
| ★19.可与全自动生化分析仪连接，组成生化免疫一体机。 |  |
| （二）生化参数 |  |
| ★1.工作速度：光学比色法检测速度≥400测试/小时；ISE检测速度≥240测试/小时(选配)。 |  |
| 2.测试范围：临床生化、电解质（选配）。 |  |
| 3.系统功能：可连续待机7*24小时，急诊测试，自动稀释，自动重测，自动休眠和唤醒。 |  |
| 4.分析方法：一点终点法、两点终点法、动力学法（速率法）、固定时间法（两点速率法）、ISE电位测量法。 |  |
| 5.样本类型：血清、血浆、尿液、全血、脑脊液。 |  |
| 6.样品针：液面感应，随量跟踪，防撞保护，堵针检测（选配）；自动维护清洗，交叉污染率＜0.08%。 |  |
| 7.样本位：轨道式，380个样品位（含30个急诊位），支持条码扫描。 |  |
| 8.定标质控盘：圆盘式，25个定标/质控/急诊位，2～8℃冷藏，支持条码扫描（选配）。 |  |
| 9.样本量：1.0～25.0µL，0.1µl递增。 |  |
| 技术参数及采购需求 | 是否响应 |
| 10.试剂盘：216个试剂位，2～8℃冷藏，支持条码扫描（选配），可设置清洗液位置；可同时分析104个生化项目+3个电解质项目。 |  |
| 11.试剂量：10～300µl，0.5µl递增，试剂针≥4支，独立设计。 |  |
| 12.恒温系统：免维护电加热系统；反应盘温度37℃±0.1℃，温度实时显示。 |  |
| 13.比色杯：432个，永久性硬质玻璃比色杯，5mm光径。 |  |
| 14.最小反应液体积：80µl。 |  |
| 15.光源：卤素灯。 |  |
| 16.分光系统：含有平场凹面光栅和二极管阵列，采用后分光技术。 |  |
| 17.吸光度测量范围：-0.5～3.5Abs，杂散光＞3.0Abs。 |  |
| 18.波长：16个（340～850nm）；波长准确度：≤±1nm。 |  |
| 19.耗水量：去离子水＜85升/小时。 |  |
| ★20.可与全自动免疫分析仪连接，组成生化免疫一体机。 |  |
| （三）试剂和耗材要求 |  |
| ★1.试剂和耗材分项单独报价，生化试剂总成本不得超过20%，免疫试剂总成本不得超过34%。 |  |
| （四）其它要求 |  |
| 1.配备全中文操作和中文软件报告系统（含电脑、软件和打印机）。 |  |
| 2.配备全中文操作手册、维护手册，提供仪器标准操作程序文件（SOP）及仪器使用、维护、保养程序文件。 |  |
| 3.所供设备须与我院现有LIS系统无缝对接，可实现数据双向通讯功能。供方免费承担接口费。 |  |
| 4.配置适合仪器使用的纯水处理设备一套。 |  |
| 5.配置适合仪器使用的不间断电源一套。 |  |
| 6.大连当地有常驻原厂工程师和技术支持，提供原厂售后服务人员联系方式，响应时间小于两小时。 |  |
| 7.质保期：整机及所有配件质保期一年；质保期后维修、保养免人工费，更换配件只收配件成本费，免人工费。 |  |
| 8.安装及培训：生产厂家的工程师负责安装、调试及技术培训。 |  |
| 9.供货方应接到采购方通知三十日内将产品送到采购方指定地点，所需费用由供货方承担。 |  |

附件2：

生化免疫一体机试剂和耗材报价表

| 序号 | 种类（试剂/耗材） | 品名 | 方法学 | 品牌 | 包装规格 | 单位 | 报价 | 报价（每人份） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |