大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院电子气管镜紧急采购项目

询价函

各供应商：

为增强防控新冠肺炎疫情的能力和水平，大连市第五人民医院紧急采购电子气管镜（床旁使用，带洗销机）1台，预算90万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院电子气管镜（床旁使用，带洗销机）紧急采购项目”进行报价，报价超出采购预算的，视为无效。

一、采购需求

（一）技术参数

| 序号 | 货物名称 | 参数要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图像处理主机1台 | 主机光源一体化 |  |
|  |  | 电压100-240V |  |
|  |  | 频率50/60Hz |  |
|  |  | 模拟HDTV信号输出：可选择RGB或YPbPr输出 |  |
|  |  | 模拟SDTV信号输出：VB8复合信号，Y/C和RGB可同时输出 |  |
|  |  | 数字信号输出：可选择HD-SDI，SD-SDI和DVI |  |
|  |  | 色调调节：红色±10，蓝色±8，色度调节±8 |  |
|  |  | 自动增益控制：当内镜先端距离需要观察的物体较远，光线不足时，图像可被电子增强 |  |
|  |  | 降噪：自动降噪 |  |
|  |  | 测光：可进行自动测光，峰值测光和平均测光 |  |
|  |  | 图像强调设定：图像的形态和边缘可被电子增强，以增加图像的锐度，可以选择构造强调和轮廓强调 |  |
|  |  | 特殊光观察：可以进行特殊光观察 |  |
|  |  | 可以连接DVR，视频打印机，图像存储系统，送水泵，内镜用二氧化碳送气装置 |  |
|  |  | 患者数据：可显示患者ID，姓名，性别，年龄，出生日期，时间，诊断 |  |
|  |  | 显示记录状态：移动存储设备和内部缓存，DVR，视频打印机，图像存储系统等设备的记录状态可以显示在显示器上 |  |
|  |  | 至少可记录50个患者的数据 |  |
|  |  | 可连接可移动的存储设备 |  |
| 2 | 高清电子支气管镜1条 | 视野角：≥120° |  |
|  |  | 视野方向：直视 |  |
|  |  | 景深：3-100mm |  |
|  |  | 插入部外径：≤5.2mm |  |
|  |  | 先端部外径：≤5.5mm |  |
|  |  | 有效长度：≥600mm |  |
|  |  | 弯曲角度：上≥180°下≥130° |  |
|  |  | 最小可视距离：距先端部3mm以内 |  |
|  |  | 特殊光观察：可以进行特殊光观察 |  |
|  |  | 钳道内径：≥1.90mm |  |
|  |  | 要求具有防水设计，无需防水帽，便于洗消 |  |
| 3 | 便携式可视气管镜3条 | 视野方向：直视 |  |
|  |  | 景深：3-50mm |  |
|  |  | 插入部外径：≤5.2mm |  |
|  |  | 有效长度：≥600mm |  |
|  |  | 弯曲角度：≥180°≥130° |  |
|  |  | 钳道内径：≥2.6mm |  |
|  |  | ≥8寸显示屏处理器，带移动支架 |  |
|  |  | LED光源，可充电电池，续航时间≥4小时 |  |
|  |  | 具备插入管旋转功能，左右旋转角度≥120° |  |
|  |  | 具有拍照、录像及录音功能 |  |
|  |  | 具有视频输出接口，可连接工作站式高清医用监视器 |  |
| 4 | 高清医用液晶监视器1台 | 21寸以上进口高清医用液晶监视器 |  |
| 5 | 专用内镜台车1台 | 医用专用台车， |  |
|  |  | 具有防静电、抗干扰、防震、防压、耐高温等特点 |  |
|  |  | 高强度承载 |  |
| 6 | 测漏器1个 | 可以进行电子支气管镜的测漏 |  |
| 7 | 内镜清洗工作站1套 | 1.清洗槽：1套 |  |
|  |  | 1.1材质：采用高分子复合材料整体一次成型，无任何接缝，原料厚度≥8MM，台面厚度≥70MM，通过高温加工一次性热合吸塑成型。无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，不变色不变脆，对人体无毒性。 |  |
|  |  | 1.2清洗槽形状：弧防泛水设计，使溅到台面的液体全部从下水道流走，而不倒流到柜门或室内楼地面，污损柜门及地面，清洗槽内侧底部有凸起设计，有效地减少内镜与槽体的接触面积，提高清洗浸泡的效果。 |  |
|  |  | 1.3清洗槽规格尺寸：槽外尺寸：小方槽规格约: 长730mm×宽500mm×深220mm； 槽内尺寸；小方槽规格约: 长480mm×宽410mm×深200mm（可根据实际场地变更） |  |
|  |  | 2.干燥台：数量1套 |  |
|  |  | 2.1材质：采用高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA特种复合性材料及特种工艺制成）整体一次成型，无任何接缝，原料厚度≥8MM，台面厚度≥70MM，通过高温加工一次性热合吸塑成型。无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，不变色不变脆，对人体无毒性。 |  |
|  |  | 2.2形状：干燥台采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面设计有半径≤2mm的圆形凸起，干燥平台台面低于前端，并且在干燥台前端设计有半径≥100MM的大圆弧，在有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑倒落的同时，为操作人员提供腰腹的支撑，降低操作人员的劳动强度。 |  |
|  |  | 2.3干燥台规格尺寸：长根据现场场地定制×宽约730mm |  |
|  |  | 3.功能背板：数量与槽同尺 |  |
|  |  | 3.1材质：采用高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA特种复合性材料及特种工艺制成）整体一次成型，无任何接缝，原料厚度≥8MM，台面厚度≥70MM，通过高温加工一次性热合吸塑成型。无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，不变色不变脆，对人体无毒性。 |  |
|  |  | 3.2形状材质：背板采用与清洗槽相同的材质，非碳钢或不锈钢烤漆材质，为整体一次成型，无任何接缝，抗压强度高，抗氧化，耐强酸强碱；表面光滑，易清洗；耐磨损，寿命长，损伤后极易修复，对人体无毒性等；所有倒角为大圆弧保证无卫生死角，背板采用倾斜式平面，符合人体视觉角度，降低操作人员的视觉强度。背板规格高度：离地高度≥1.6m |  |
|  |  | 4.柜体：数量；与槽同尺 |  |
|  |  | 4.1柜体形状：采用分段式柜体，在便于搬迁的同时可以充分保证操作人员操作过程中的舒适度，减少对操作人员腰腹的疲劳和损伤，柜体底部离地高度≥100mm。 |  |
|  |  | 4.2支架材质：选用全优质SUS304不锈钢材质，厚度约1.0mm，高约700mm，造型采用倾斜式设计；底板采用PVC板。 |  |
|  |  | 4.3柜门材质：采用彩色钢化玻璃，具有环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁不变形等特点，柜门采用上挡板和下柜门分体设计，柜门颜色可根据客户需求定制；柜门铰链采用阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。 |  |
|  |  | 4.4柜体底板材质：柜体底板采用PVC材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈的情况。 |  |
|  |  | 5. 全自动灌流器1套：全自动循环灌注主机：采用隐藏式后置设计，不占用操作空间，一键式操作；注液注气系统采用分离式设计，脉冲注液功能。接口在洗消槽内部，无需开盖浸泡消毒，操作简单方便快捷，整个洗消过程只需一次连接内镜内管道即可，只需单手操作就可完成。 |  |
|  |  | 6.医用空压机数量；1台 采用无油活塞式设计，配水汽分离系统压力可在0.2KMpa-0.8KMpa之间调节,气罐一次性储气量不低于30L，噪音≤60分贝，空气过滤减压装置，为内镜清洗工作持续提供纯净的压力空气来源 |  |
|  |  | 7.中心气体处理器；1套 无源型，分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02MPa）,可调范围0.15～0.6MPa,专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤内镜。无耗材、免维护、免清洗。 |  |
|  |  | 8.供气管路；1套 采用品牌气动部件，承压强，寿命长，外径约7.9-8.1mm，内径约5.4-5.65mm，耐压≥15kg |  |
|  |  | 9.高压水枪1把 高压水枪材质及功能：枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，可配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0~0.7MPa |  |
|  |  | 10.高压气枪；1把 高压水枪材质及功能：枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，可配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0~0.7MPa |  |
|  |  | 11.供水管路1套 所有给水管采用PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点，产品特点：无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌；采用同质热熔连接技术，管材、管件完全熔为一体，真正杜绝跑、冒、滴、漏。管材和管件高柔韧度，不怕严寒气温，可接受很大的膨胀，可回收性：在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，是绿色环保产品 |  |
|  |  | 12.排水管路1套 所有排水管采用PVC-U排水管材和管件，符合GB/T 8804.2-2003要求，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点，产品特点：无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌、流速快；采用同质化学连接技术，管材、管件完全熔为一体，真正杜绝跑、冒、滴、漏，管材和管件高柔韧度，不怕严寒气温，可接受很大的膨。可回收性：在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，是绿色环保产品。 |  |
|  |  | 13.水处理器1套 对内镜清洗消毒设备的用水进行过滤处理，水处理器为0.2μm分级高精度超微过滤，可更换滤芯 |  |
|  |  | 14.水龙头1个 SUS304不锈钢材质水龙头，选用品牌陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活，流量≥0.2L/s，多层防腐防锈处理，镀层按GB/T 10125经过24h酸性盐雾试验后，达到GB/T06461-1986标准中10级的要求，可承受强酸强碱环境的使用；全304#高压编织供水软管及管件 |  |
|  |  | 15.纱布盒；1个 PMMA材质纱布盒，永不生锈，可放置10cm×10cm纱布块不少于20块 |  |
|  |  | 16.内镜转运车1台 车体使用全钢质结构，表面喷塑处理，两层盘式装载，四方向旋转脚轮，带脚轮锁，前后均可推拉，承载容器可单独进行消毒，可同时运送多条不同品牌内镜及多种手术器械。 总体尺寸：约900mm*530mm*1000mm 托盘外尺：约605mm*435mm*85mm 托盘内尺：约550mm*380mm*80mm 底层托盘离地高度：约345mm 托盘间距：约310mm |  |
| 8 | 储镜柜1台 | 1.电源电压；220V±22V / 50Hz |  |
|  |  | 2.干燥时间；1—30min（可调） |  |
|  |  | 3.杀菌时间；1—30min（可调） |  |
|  |  | 4.整机外型尺寸；约690*520*2150（mm）内胆尺寸：约490*400*1910(mm) |  |
|  |  | 5.消毒方式；智能化控制循环风消毒系统，消毒时紫外线不直接照射到内镜，采用上送风，下排风的方式，对存放空间进行循环风消毒，避免消毒时对内镜造成老化等损坏。 |  |
|  |  | 6．控制系统；液晶中文显示，温度、湿度。控制程序为我公司自行研发，微电脑板控制，一键式操作。工作状态、工作时间在液晶屏清晰显示，可随时查看，方便、快捷，工作时间结束自动停止同时带有声音提示功能。 |  |
|  |  | 7．预设置程序；操作人员可以提前预设置设备在次日预工作时间，设备可以按照提前预设置的启动时间，进行无人工自动启动，并且按照设定的工作状态自动自动工作运行、自动结束。一次设定后可以做长期留存记忆。使操作更简便。 |  |
|  |  | 8．储存记忆程序；设备的工作时间、紫外线灯管工作时间，在液晶屏上有清晰的累计时间显示，为客户了解掌握设备的工作寿命及更换部件和耗材提供便捷的服务，合理实现“三包”。 |  |
|  |  | 9.机壳工艺；机壳外部材料采用多工艺处理的钢塑材料。柜门装有大尺寸玻璃窗，可在外部直接观察到柜内的工作状况，外壳与内胆有机的融为一体，柜内空间完全密闭，整体简洁、实用、美观、大方 |  |
|  |  | 10.内胆工艺；内胆采用优质高分子复合材料独立开模一体成型，易清洁，表面细菌残留量低；对内镜无磨损，耐酸碱、耐腐蚀、抗老化、不泛黄。其材料主要适用于；医疗、实验室、航空、航天等领域。能够有效地保护内镜的安全存放 |  |
|  |  | 11.储镜量 ≥4条软式内镜 |  |
|  |  | 12.内镜存镜挂把；柜内设计有专用挂把，独立开模制成的内镜悬挂系统，采用垂直式存放，并配有不同的部位固定架，使內镜的插入部、导光部、操作部全方位的定位内镜，防止相互碰撞，并且下部件为可升降式，适应不同尺寸的内镜的存放需要。严格按照WS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》中的“镜体应悬挂，弯角固定钮应置于自由位”的规定，保持内镜垂直存放，避免碰撞损伤 |  |
| 9 | 纯水设备1套 | 1、产水量≥60L/h/套（25℃），水利用率≥70%，进水水压：0.2-0.35MPa适用水源：<300US/CM、进水水温：4°-45°、进水水压：0.03~0.06Mpa外尺寸；长540X宽350X高460mm |  |
|  |  | 2、主要由预处理系统、反渗透系统、后置处理系统、UV杀菌系统、除菌滤芯、纯水供水系统组成 |  |
|  |  | 3、产水水质要求符合WS507-2016软式内镜清洗消毒技术规范菌落数： ≤10CFU/100mL |  |
|  |  | 4、设备主要性能 |  |
|  |  | 4.1全自动运行控制，自动开停机，实现无人看管 |  |
|  |  | 4.2预处理系统具备自动反冲洗、再生功能 |  |
|  |  | 4.3反渗主机的自动清洗保养功能，具有自动脉冲冲洗功能 |  |
|  |  | 4.4具备无水保护，压力保护等多种安全自锁装置 |  |
|  |  | 4.5智能平衡系统确保设备运行的稳定与安全 |  |
|  |  | 4.6纯水具有独立的供水管路，可分别多点取水 |  |
|  |  | 4.7多功能监测可实现流量、压力、工作状态等在线显示 |  |
|  |  | 5、预处理系统由0.2μm过滤器、保安过滤器组成 |  |
|  |  | 6、反渗透系统 |  |
|  |  | 6.1处理方式：单级反渗透。 |  |
|  |  | 6.2高压水泵流量≥ 1.0 m³/h、扬程≥20m。 |  |
| 10 | 全自动气管镜洗消机1台 | 要求机器完全按照WS507-2016软式内镜清洗消毒技术规范和GB/30689-2014”内镜自动清洗消毒机卫生要求标准进行设计、生产。 |  |
|  |  | 1、控制系统；独立程序，一键启动，每种模式的时间可单独调整，使操作更加简便，液晶彩色触摸屏及CPU中心处理芯片电脑控制程序，其特点是控制系统稳定，操作简单，可实现多套独立程序选择，內镜的整个洗消过程在彩色液晶屏上都有 显示、提醒，并且洗消的每个步骤都有打印记录功能，以备查阅 |  |
|  |  | 2、测漏功能；具有测漏功能，测漏压力在液晶屏显示，内镜漏气报警，非入水式测漏，内镜压力下降时自动报警，报警灯亮并有声音提示停止程序，符合GB30689-2014《内镜自动清洗消毒机卫生要求》中5.1条款要求的工作过程进行自动测漏。 |  |
|  |  | 3、消毒液、酶洁液、酒精不足报警功能：消毒液、酶洁液、酒精不足时在机器的液晶屏的首页面，明显的位置“闪烁”显示，并且长鸣声音提示，直到液体添加完毕蜂鸣声音结束。 |  |
|  |  | 4、误操作或断电回复记忆功能；洗消机的消毒仓盖配置自动控制装置，开盖时机器自动断电，盖盖时程序自动回复，如遇到突然断电，再来电时可恢复原未完成的程序继续工作，以保证因临时断电带来的消毒隐患,并具有强制防意外开盖中止保护系统。 |  |
|  |  | 5、清洗和消毒方式；配有强力高压喷淋的洗消方式,可高压冲冼内镜的插入部、内管道、操作部、外管道及导光部，每个清洗、消毒步骤可完全注满腔体，保证各种品牌内镜均可全部浸泡在水（消毒液）中，每个清洗程序用水均一次排走，不循环使用，确保每步洗消程序都更换新水，提高消毒效果，缩短消毒时间。 |  |
|  |  | 6、水处理器；采用内置超滤水处理滤芯（0.2μm）确保洗消用水合格，若医院有条件使用纯水系统，机器水处理系统和纯水系统来回切换，并同时提供无菌水机接口，两种水处理方式选择。 |  |
|  |  | 7、消毒液耗材；消毒液为开放式供应客户可以任意选择。 |  |
|  |  | 8、温度监控功；对整个清洗、漂洗、、冲洗、消毒阶段的溶液温度进行监控，确保温度控制在 5℃～45℃范围内，低于5℃或者高于45℃时，机器应有声音提示功能，并且停机。 |  |
|  |  | 9、消毒液添加/排放；将消毒液加入消毒仓内，启动加消毒液程序消毒液自动回收到消毒液储存箱内，排放为自动排放. |  |
|  |  | 10、消毒液工作次数记录；记录消毒液的工作次数，帮助医护人员掌握消毒液的消毒质量,消毒循环数及消毒剂使用天数过期报警功能。 |  |
|  |  | 11、消毒剂；洗消机为全封闭透明式洗消仓，直视消毒过程，消毒后的消毒液自动回收到消毒液储存箱内，以备下一次使用。可使用万金消毒液、邻苯二甲醛消毒液、过氧乙酸消毒液、2％戊二醛消毒液等。并且可提供以上4种消毒液在洗消机工作后的消毒效果的检测报告（权威部门或第三方出具）。 |  |
|  |  | 12、开盖方式；电动脚踏开关，或点击控制屏上的开∕关键电动开盖,在遇突然停电或电动开盖故障时，也可以手动开盖，实现电动∕手动三控功能。 |  |
|  |  | 13、报警装置：具有自动故障检测，故障报警提示功能，如出现故障、消毒液、酒精、酶洁液不足，或洗消仓盖未盖严时，机器将报警声音提示并立即停止程序运行。 |  |
|  |  | 14、自身消毒：设有自身消毒功能，可对机器内部的管路、网篮、消毒仓及内镜接触的其它部件进行自身消毒，在机器使用过程中应定期进行自身消毒或停用在启用时及设备维修后，启动此功能。 |  |
|  |  | 15、自动酒精灌流功能：运行程序内配备自动酒精灌流功能，用户可以选择此功能，提高终末清洗、消毒质量。 |  |
|  |  | 16、内管道洗消情况；采用多通道独立清洗（水、气、活检、附送水等）并可自主增加、减少。保证各品牌内镜内外管道同时清洗消毒，每个通道均配自动封闭水流快速接头，可任意增加或减少，对活检、吸引及送气/水方式。 |  |
|  |  | 17、打印功能；配备自动打印系统，打印并记录机器每步的工作状态，每洗一条內镜都可选择自动打印，备档查阅。 |  |
|  |  | 18、吹干功能；每次洗消程序运行完毕后，吹干工作自动接续，并保证再下一次使用内镜时吸引、活检、水/气等管道内干燥 |  |
| 11 | 空气消毒机1台 | 移动式空气消毒机，消毒范围≥100立方米 |  |
| 12 | 图文工作站系统1套 | 包括电脑、彩色打印机、脚踏开关、内置图文系统软件及模板，可采图、录像、打印彩色图文报告，配备台车，方便移动 |  |
| （二）配置要求 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 数量 |
| 1 | 图像处理装置 |  | 1台 |
| 2 | 高清电子支气管镜 |  | 1条 |
| 3 | 便携可视气管镜 |  | 3条 |
| 4 | 高清医用液晶监视器 |  | 1台 |
| 5 | 内镜专用台车 |  | 1台 |
| 6 | 测漏器 |  | 1个 |
| 7 | 内镜清洗工作站 |  | 1套 |
| 8 | 储镜柜 |  | 1台 |
| 9 | 纯水设备 |  | 1套 |
| 10 | 全自动气管镜洗消机 |  | 1台 |
| 11 | 空气消毒机 |  | 1台 |
| 12 | 图文工作站系统 |  | 1套 |

二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价，请将报价文件密封后加盖单位公章，于2020年3月20日13:00前送至大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办），逾期者视为放弃。

三、报价须知

- 报价文件中应包含设备报价单、技术响应表（附件1）、营业执照、医疗器械注册证、生产厂家授权书、产品彩页（必须）。

- 报价文件须每页加盖公章。

3.报价单经我单位认可即为签订合同的最终依据。

4.未响应“*”的条款的报价文件为无效文件。

5.技术响应表与产品彩页不一致时，以产品彩页为准。

四、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且计算价格最低的原则确定中标单位。最终报价即为成交价格。合同签订之日后，接到我方通知之日起，5个工作日内将产品运至我方指定地点。

五、付款方式

供货方应于货物验收合格后向我方开具发票，财政资金到达我方账户后，我方在30个工作日内以支票或电汇的形式向供方支付90%合同款，质保期本合同价款的10%为质保金，质保期为一年，质保期内产品无任何质量问题，在质保期结束后，我方于30个工作日内将质保金一次性无息支付给供货方。

六、联系方式

名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：刘天明、蒲宽

联系电话：0411-84244322

地址：大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办）

附件：1. 电子气管镜（床旁使用，带洗销机）技术参数及采购需求响应表

2.配置要求需求响应表

大连市第五人民医院

2020年3月16日

附件1：

电子气管镜（床旁使用，带洗销机）技术参数及采购需求

响应表

| 序号 | 技术参数及要求 |  | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图像处理主机1台 | 主机光源一体化 |  |
|  |  | 电压100-240V |  |
|  |  | 频率50/60Hz |  |
|  |  | 模拟HDTV信号输出：可选择RGB或YPbPr输出 |  |
|  |  | 模拟SDTV信号输出：VB8复合信号，Y/C和RGB可同时输出 |  |
|  |  | 数字信号输出：可选择HD-SDI，SD-SDI和DVI |  |
|  |  | 色调调节：红色±10，蓝色±8，色度调节±8 |  |
|  |  | 自动增益控制：当内镜先端距离需要观察的物体较远，光线不足时，图像可被电子增强 |  |
|  |  | 降噪：自动降噪 |  |
|  |  | 测光：可进行自动测光，峰值测光和平均测光 |  |
|  |  | 图像强调设定：图像的形态和边缘可被电子增强，以增加图像的锐度，可以选择构造强调和轮廓强调 |  |
|  |  | 特殊光观察：可以进行特殊光观察 |  |
|  |  | 可以连接DVR，视频打印机，图像存储系统，送水泵，内镜用二氧化碳送气装置 |  |
|  |  | 患者数据：可显示患者ID，姓名，性别，年龄，出生日期，时间，诊断 |  |
|  |  | 显示记录状态：移动存储设备和内部缓存，DVR，视频打印机，图像存储系统等设备的记录状态可以显示在显示器上 |  |
|  |  | 至少可记录50个患者的数据 |  |
|  |  | 可连接可移动的存储设备 |  |
| 2 | 高清电子支气管镜1条 | 视野角：≥120° |  |
|  |  | 视野方向：直视 |  |
|  |  | 景深：3-100mm |  |
|  |  | 插入部外径：≤5.2mm |  |
|  |  | 先端部外径：≤5.5mm |  |
|  |  | 有效长度：≥600mm |  |
|  |  | 弯曲角度：上≥180°下≥130° |  |
|  |  | 最小可视距离：距先端部3mm以内 |  |
|  |  | 特殊光观察：可以进行特殊光观察 |  |
|  |  | 钳道内径：≥1.90mm |  |
|  |  | 要求具有防水设计，无需防水帽，便于洗消 |  |
| 3 | 便携式可视气管镜3条 | 视野方向：直视 |  |
|  |  | 景深：3-50mm |  |
|  |  | 插入部外径：≤5.2mm |  |
|  |  | 有效长度：≥600mm |  |
|  |  | 弯曲角度：≥180°≥130° |  |
|  |  | 钳道内径：≥2.6mm |  |
|  |  | ≥8寸显示屏处理器，带移动支架 |  |
|  |  | LED光源，可充电电池，续航时间≥4小时 |  |
|  |  | 具备插入管旋转功能，左右旋转角度≥120° |  |
|  |  | 具有拍照、录像及录音功能 |  |
|  |  | 具有视频输出接口，可连接工作站式高清医用监视器 |  |
| 4 | 高清医用液晶监视器1台 | 21寸以上进口高清医用液晶监视器 |  |
| 5 | 专用内镜台车1台 | 医用专用台车， |  |
|  |  | 具有防静电、抗干扰、防震、防压、耐高温等特点 |  |
|  |  | 高强度承载 |  |
| 6 | 测漏器1个 | 可以进行电子支气管镜的测漏 |  |
| 7 | 内镜清洗工作站1套 | 1.清洗槽：1套 |  |
|  |  | 1.1材质：采用高分子复合材料整体一次成型，无任何接缝，原料厚度≥8MM，台面厚度≥70MM，通过高温加工一次性热合吸塑成型。无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，不变色不变脆，对人体无毒性。 |  |
|  |  | 1.2清洗槽形状：弧防泛水设计，使溅到台面的液体全部从下水道流走，而不倒流到柜门或室内楼地面，污损柜门及地面，清洗槽内侧底部有凸起设计，有效地减少内镜与槽体的接触面积，提高清洗浸泡的效果。 |  |
|  |  | 1.3清洗槽规格尺寸：槽外尺寸：小方槽规格约: 长730mm×宽500mm×深220mm； 槽内尺寸；小方槽规格约: 长480mm×宽410mm×深200mm（可根据实际场地变更） |  |
|  |  | 2.干燥台：数量1套 |  |
|  |  | 2.1材质：采用高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA特种复合性材料及特种工艺制成）整体一次成型，无任何接缝，原料厚度≥8MM，台面厚度≥70MM，通过高温加工一次性热合吸塑成型。无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，不变色不变脆，对人体无毒性。 |  |
|  |  | 2.2形状：干燥台采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面设计有半径≤2mm的圆形凸起，干燥平台台面低于前端，并且在干燥台前端设计有半径≥100MM的大圆弧，在有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑倒落的同时，为操作人员提供腰腹的支撑，降低操作人员的劳动强度。 |  |
|  |  | 2.3干燥台规格尺寸：长根据现场场地定制×宽约730mm |  |
|  |  | 3.功能背板：数量与槽同尺 |  |
|  |  | 3.1材质：采用高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA特种复合性材料及特种工艺制成）整体一次成型，无任何接缝，原料厚度≥8MM，台面厚度≥70MM，通过高温加工一次性热合吸塑成型。无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，不变色不变脆，对人体无毒性。 |  |
|  |  | 3.2形状材质：背板采用与清洗槽相同的材质，非碳钢或不锈钢烤漆材质，为整体一次成型，无任何接缝，抗压强度高，抗氧化，耐强酸强碱；表面光滑，易清洗；耐磨损，寿命长，损伤后极易修复，对人体无毒性等；所有倒角为大圆弧保证无卫生死角，背板采用倾斜式平面，符合人体视觉角度，降低操作人员的视觉强度。背板规格高度：离地高度≥1.6m |  |
|  |  | 4.柜体：数量；与槽同尺 |  |
|  |  | 4.1柜体形状：采用分段式柜体，在便于搬迁的同时可以充分保证操作人员操作过程中的舒适度，减少对操作人员腰腹的疲劳和损伤，柜体底部离地高度≥100mm。 |  |
|  |  | 4.2支架材质：选用全优质SUS304不锈钢材质，厚度约1.0mm，高约700mm，造型采用倾斜式设计；底板采用PVC板。 |  |
|  |  | 4.3柜门材质：采用彩色钢化玻璃，具有环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁不变形等特点，柜门采用上挡板和下柜门分体设计，柜门颜色可根据客户需求定制；柜门铰链采用阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。 |  |
|  |  | 4.4柜体底板材质：柜体底板采用PVC材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈的情况。 |  |
|  |  | 5. 全自动灌流器1套：全自动循环灌注主机：采用隐藏式后置设计，不占用操作空间，一键式操作；注液注气系统采用分离式设计，脉冲注液功能。接口在洗消槽内部，无需开盖浸泡消毒，操作简单方便快捷，整个洗消过程只需一次连接内镜内管道即可，只需单手操作就可完成。 |  |
|  |  | 6.医用空压机数量；1台 采用无油活塞式设计，配水汽分离系统压力可在0.2KMpa-0.8KMpa之间调节,气罐一次性储气量不低于30L，噪音≤60分贝，空气过滤减压装置，为内镜清洗工作持续提供纯净的压力空气来源 |  |
|  |  | 7.中心气体处理器；1套 无源型，分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02MPa）,可调范围0.15～0.6MPa,专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤内镜。无耗材、免维护、免清洗。 |  |
|  |  | 8.供气管路；1套 采用品牌气动部件，承压强，寿命长，外径约7.9-8.1mm，内径约5.4-5.65mm，耐压≥15kg |  |
|  |  | 9.高压水枪1把 高压水枪材质及功能：枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，可配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0~0.7MPa |  |
|  |  | 10.高压气枪；1把 高压水枪材质及功能：枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，可配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0~0.7MPa |  |
|  |  | 11.供水管路1套 所有给水管采用PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点，产品特点：无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌；采用同质热熔连接技术，管材、管件完全熔为一体，真正杜绝跑、冒、滴、漏。管材和管件高柔韧度，不怕严寒气温，可接受很大的膨胀，可回收性：在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，是绿色环保产品 |  |
|  |  | 12.排水管路1套 所有排水管采用PVC-U排水管材和管件，符合GB/T 8804.2-2003要求，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点，产品特点：无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌、流速快；采用同质化学连接技术，管材、管件完全熔为一体，真正杜绝跑、冒、滴、漏，管材和管件高柔韧度，不怕严寒气温，可接受很大的膨。可回收性：在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，是绿色环保产品。 |  |
|  |  | 13.水处理器1套 对内镜清洗消毒设备的用水进行过滤处理，水处理器为0.2μm分级高精度超微过滤，可更换滤芯 |  |
|  |  | 14.水龙头1个 SUS304不锈钢材质水龙头，选用品牌陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活，流量≥0.2L/s，多层防腐防锈处理，镀层按GB/T 10125经过24h酸性盐雾试验后，达到GB/T06461-1986标准中10级的要求，可承受强酸强碱环境的使用；全304#高压编织供水软管及管件 |  |
|  |  | 15.纱布盒；1个 PMMA材质纱布盒，永不生锈，可放置10cm×10cm纱布块不少于20块 |  |
|  |  | 16.内镜转运车1台 车体使用全钢质结构，表面喷塑处理，两层盘式装载，四方向旋转脚轮，带脚轮锁，前后均可推拉，承载容器可单独进行消毒，可同时运送多条不同品牌内镜及多种手术器械。 总体尺寸：约900mm*530mm*1000mm 托盘外尺：约605mm*435mm*85mm 托盘内尺：约550mm*380mm*80mm 底层托盘离地高度：约345mm 托盘间距：约310mm |  |
| 8 | 储镜柜1台 | 1.电源电压；220V±22V / 50Hz |  |
|  |  | 2.干燥时间；1—30min（可调） |  |
|  |  | 3.杀菌时间；1—30min（可调） |  |
|  |  | 4.整机外型尺寸；约690*520*2150（mm）内胆尺寸：约490*400*1910(mm) |  |
|  |  | 5.消毒方式；智能化控制循环风消毒系统，消毒时紫外线不直接照射到内镜，采用上送风，下排风的方式，对存放空间进行循环风消毒，避免消毒时对内镜造成老化等损坏。 |  |
|  |  | 6．控制系统；液晶中文显示，温度、湿度。控制程序为我公司自行研发，微电脑板控制，一键式操作。工作状态、工作时间在液晶屏清晰显示，可随时查看，方便、快捷，工作时间结束自动停止同时带有声音提示功能。 |  |
|  |  | 7．预设置程序；操作人员可以提前预设置设备在次日预工作时间，设备可以按照提前预设置的启动时间，进行无人工自动启动，并且按照设定的工作状态自动自动工作运行、自动结束。一次设定后可以做长期留存记忆。使操作更简便。 |  |
|  |  | 8．储存记忆程序；设备的工作时间、紫外线灯管工作时间，在液晶屏上有清晰的累计时间显示，为客户了解掌握设备的工作寿命及更换部件和耗材提供便捷的服务，合理实现“三包”。 |  |
|  |  | 9.机壳工艺；机壳外部材料采用多工艺处理的钢塑材料。柜门装有大尺寸玻璃窗，可在外部直接观察到柜内的工作状况，外壳与内胆有机的融为一体，柜内空间完全密闭，整体简洁、实用、美观、大方 |  |
|  |  | 10.内胆工艺；内胆采用优质高分子复合材料独立开模一体成型，易清洁，表面细菌残留量低；对内镜无磨损，耐酸碱、耐腐蚀、抗老化、不泛黄。其材料主要适用于；医疗、实验室、航空、航天等领域。能够有效地保护内镜的安全存放 |  |
|  |  | 11.储镜量 ≥4条软式内镜 |  |
|  |  | 12.内镜存镜挂把；柜内设计有专用挂把，独立开模制成的内镜悬挂系统，采用垂直式存放，并配有不同的部位固定架，使內镜的插入部、导光部、操作部全方位的定位内镜，防止相互碰撞，并且下部件为可升降式，适应不同尺寸的内镜的存放需要。严格按照WS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》中的“镜体应悬挂，弯角固定钮应置于自由位”的规定，保持内镜垂直存放，避免碰撞损伤 |  |
| 9 | 纯水设备1套 | 1、产水量≥60L/h/套（25℃），水利用率≥70%，进水水压：0.2-0.35MPa适用水源：<300US/CM、进水水温：4°-45°、进水水压：0.03~0.06Mpa外尺寸；长540X宽350X高460mm |  |
|  |  | 2、主要由预处理系统、反渗透系统、后置处理系统、UV杀菌系统、除菌滤芯、纯水供水系统组成 |  |
|  |  | 3、产水水质要求符合WS507-2016软式内镜清洗消毒技术规范菌落数： ≤10CFU/100mL |  |
|  |  | 4、设备主要性能 |  |
|  |  | 4.1全自动运行控制，自动开停机，实现无人看管 |  |
|  |  | 4.2预处理系统具备自动反冲洗、再生功能 |  |
|  |  | 4.3反渗主机的自动清洗保养功能，具有自动脉冲冲洗功能 |  |
|  |  | 4.4具备无水保护，压力保护等多种安全自锁装置 |  |
|  |  | 4.5智能平衡系统确保设备运行的稳定与安全 |  |
|  |  | 4.6纯水具有独立的供水管路，可分别多点取水 |  |
|  |  | 4.7多功能监测可实现流量、压力、工作状态等在线显示 |  |
|  |  | 5、预处理系统由0.2μm过滤器、保安过滤器组成 |  |
|  |  | 6、反渗透系统 |  |
|  |  | 6.1处理方式：单级反渗透。 |  |
|  |  | 6.2高压水泵流量≥ 1.0 m³/h、扬程≥20m。 |  |
| 10 | 全自动气管镜洗消机1台 | 要求机器完全按照WS507-2016软式内镜清洗消毒技术规范和GB/30689-2014”内镜自动清洗消毒机卫生要求标准进行设计、生产。 |  |
|  |  | 1、控制系统；独立程序，一键启动，每种模式的时间可单独调整，使操作更加简便，液晶彩色触摸屏及CPU中心处理芯片电脑控制程序，其特点是控制系统稳定，操作简单，可实现多套独立程序选择，內镜的整个洗消过程在彩色液晶屏上都有 显示、提醒，并且洗消的每个步骤都有打印记录功能，以备查阅 |  |
|  |  | 2、测漏功能；具有测漏功能，测漏压力在液晶屏显示，内镜漏气报警，非入水式测漏，内镜压力下降时自动报警，报警灯亮并有声音提示停止程序，符合GB30689-2014《内镜自动清洗消毒机卫生要求》中5.1条款要求的工作过程进行自动测漏。 |  |
|  |  | 3、消毒液、酶洁液、酒精不足报警功能：消毒液、酶洁液、酒精不足时在机器的液晶屏的首页面，明显的位置“闪烁”显示，并且长鸣声音提示，直到液体添加完毕蜂鸣声音结束。 |  |
|  |  | 4、误操作或断电回复记忆功能；洗消机的消毒仓盖配置自动控制装置，开盖时机器自动断电，盖盖时程序自动回复，如遇到突然断电，再来电时可恢复原未完成的程序继续工作，以保证因临时断电带来的消毒隐患,并具有强制防意外开盖中止保护系统。 |  |
|  |  | 5、清洗和消毒方式；配有强力高压喷淋的洗消方式,可高压冲冼内镜的插入部、内管道、操作部、外管道及导光部，每个清洗、消毒步骤可完全注满腔体，保证各种品牌内镜均可全部浸泡在水（消毒液）中，每个清洗程序用水均一次排走，不循环使用，确保每步洗消程序都更换新水，提高消毒效果，缩短消毒时间。 |  |
|  |  | 6、水处理器；采用内置超滤水处理滤芯（0.2μm）确保洗消用水合格，若医院有条件使用纯水系统，机器水处理系统和纯水系统来回切换，并同时提供无菌水机接口，两种水处理方式选择。 |  |
|  |  | 7、消毒液耗材；消毒液为开放式供应客户可以任意选择。 |  |
|  |  | 8、温度监控功；对整个清洗、漂洗、、冲洗、消毒阶段的溶液温度进行监控，确保温度控制在 5℃～45℃范围内，低于5℃或者高于45℃时，机器应有声音提示功能，并且停机。 |  |
|  |  | 9、消毒液添加/排放；将消毒液加入消毒仓内，启动加消毒液程序消毒液自动回收到消毒液储存箱内，排放为自动排放. |  |
|  |  | 10、消毒液工作次数记录；记录消毒液的工作次数，帮助医护人员掌握消毒液的消毒质量,消毒循环数及消毒剂使用天数过期报警功能。 |  |
|  |  | 11、消毒剂；洗消机为全封闭透明式洗消仓，直视消毒过程，消毒后的消毒液自动回收到消毒液储存箱内，以备下一次使用。可使用万金消毒液、邻苯二甲醛消毒液、过氧乙酸消毒液、2％戊二醛消毒液等。并且可提供以上4种消毒液在洗消机工作后的消毒效果的检测报告（权威部门或第三方出具）。 |  |
|  |  | 12、开盖方式；电动脚踏开关，或点击控制屏上的开∕关键电动开盖,在遇突然停电或电动开盖故障时，也可以手动开盖，实现电动∕手动三控功能。 |  |
|  |  | 13、报警装置：具有自动故障检测，故障报警提示功能，如出现故障、消毒液、酒精、酶洁液不足，或洗消仓盖未盖严时，机器将报警声音提示并立即停止程序运行。 |  |
|  |  | 14、自身消毒：设有自身消毒功能，可对机器内部的管路、网篮、消毒仓及内镜接触的其它部件进行自身消毒，在机器使用过程中应定期进行自身消毒或停用在启用时及设备维修后，启动此功能。 |  |
|  |  | 15、自动酒精灌流功能：运行程序内配备自动酒精灌流功能，用户可以选择此功能，提高终末清洗、消毒质量。 |  |
|  |  | 16、内管道洗消情况；采用多通道独立清洗（水、气、活检、附送水等）并可自主增加、减少。保证各品牌内镜内外管道同时清洗消毒，每个通道均配自动封闭水流快速接头，可任意增加或减少，对活检、吸引及送气/水方式。 |  |
|  |  | 17、打印功能；配备自动打印系统，打印并记录机器每步的工作状态，每洗一条內镜都可选择自动打印，备档查阅。 |  |
|  |  | 18、吹干功能；每次洗消程序运行完毕后，吹干工作自动接续，并保证再下一次使用内镜时吸引、活检、水/气等管道内干燥 |  |
| 11 | 空气消毒机1台 | 移动式空气消毒机，消毒范围≥100立方米 |  |
| 12 | 图文工作站系统1套 | 包括电脑、彩色打印机、脚踏开关、内置图文系统软件及模板，可采图、录像、打印彩色图文报告，配备台车，方便移动 |  |

附件2：

配置要求需求响应表

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图像处理装置 | 1台 |  |
| 2 | 高清电子支气管镜 | 1条 |  |
| 3 | 便携可视气管镜 | 3条 |  |
| 4 | 高清医用液晶监视器 | 1台 |  |
| 5 | 内镜专用台车 | 1台 |  |
| 6 | 测漏器 | 1个 |  |
| 7 | 内镜清洗工作站 | 1套 |  |
| 8 | 储镜柜 | 1台 |  |
| 9 | 纯水设备 | 1套 |  |
| 10 | 全自动气管镜洗消机 | 1台 |  |
| 11 | 空气消毒机 | 1台 |  |
| 12 | 图文工作站系统 | 1套 |  |