大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院呼吸机紧急采购项目

询价函

各供应商：

为增强防控新冠肺炎疫情的能力和水平，大连市第五人民医院紧急采购呼吸机3台，总预算59.4万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院呼吸机紧急采购项目”进行报价，报价超出采购预算的，视为无效。

一、采购需求

| 序号 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 用于早产儿、新生儿、儿童及成人临床急慢性呼吸衰竭患者的急救与治疗 |
| 2 | 主要技术参数及配置要求 |
| *2.1 | 提供的设备必需是全新气动电控呼吸机，同时具备有创和无创通气功能 |
| 2.2 | 屏幕与主机一体化设计，具有12英寸以上彩色TFT彩色触摸示屏幕，可根据使用习惯选择中文或英文操作显示菜单 |
| *2.3 | 设备应具有较为全面的通气模式，包括：A/C、VC、PC（时间/流速双切换）、SIMV、CPAP、PSV（时间/流速双切换）、双水平气道正压通气（APRV/Biphasic）、TCPL、NPPV、PRVC等通气模式，具有呼气端、加热过滤器，可高温高压消毒，以满足临床的使用需要 |
| 2.4 | 具有窒息后备通气功能，并根据需要将其设置为VCV、PCV、TCPL三种呼吸类型 |
| 2.5 | 具有自动气管插管补偿、漏气补偿、管道顺应性补偿、湿化补偿四种补偿方式 |
| 2.6 | 要求监测参数齐全，应包括：潮气量、分钟通气量、呼吸频率、气道压力、 氧浓度、肺动力学参数、呼吸波形等参数的监测 |
| 2.7 | 具备强大功能的呼吸环功能，有五种环供选，可将某次呼吸环存储为参考环，与当前环做比较。冻结后会出现测量标尺，能显示测量环中某时刻的横纵坐标 |
| *2.8 | 要求压缩机为内置式，噪音小，主机既可用内置压缩机供气，又可外接中心供气。在停电时，内置电池可以维持主机及压缩机同时工作至少30分钟以上 |
| 2.9 | 设备具有悬浮式主动呼气阀，具有升级成氦氧混合系统的功能 |
| 2.10 | 要求报警功能全面，具有气源报警、压力报警、呼出分钟通气量报警等 |
| 2.11 | 有24小时患者趋势数据存储功能，能进行事件标注，方便临床医生查看 |
| 2.12 | 有VGA接口，可直接外接投影仪或通用大屏幕显示器，有RS-232接口，以太网接口，可接医院信息网，可直接接标准打印机 |
| *2.13 | 标配内置电池支持呼吸机运转1.5小时，支持呼吸机带空压机运转30分钟；内置标准电池加上外置选配电池支持呼吸机6小时，支持呼吸机带空压机工作2小时 |
| 3 | 基本设置 |
| 3.1 | 呼吸频率（Rate）1~150 bpm (新生儿neonatal), 1 ~120 bpm (成人，adult)3 |
| *3.2 | 潮气量（Tidal Volume）2.0 mL~2.5 L |
| 3.3 | 吸气压力0~80 cmH20 (新生儿l), 0~90 cmH2O（成人、儿童，） |
| 3.4 | 峰流速（Peak Flow）.0.4~150 L/min |
| 3.5 | 吸气时间（Inspiratory Time ） 0.15~5.0 sec |
| 3.6 | 压力支持(PSV).0~80 cmH20（新生儿）, 0~90 cmH2O, （成人，儿童） |
| 3.7 | 呼气末正压（PEEP ）0~50 cmH2O |
| 3.8 | 流速触发（Flow Trigger）0.1~20 L/min |
| 3.9 | 氧浓度（%O2）21~100% |
| *3.10 | 增氧浓度可调功能氧浓度随意调节增加0%~79%（Set % O2 + 0%~79% O2） 同步雾化器（Synchronized Nebulizer）.峰流速（Peak Flow） ≥ 15 L/min 吸引时断开（Disconnect for Suction）激活（Active） |
| 4 | 高级设置 |
| 4.1 | 偏流（Bias Flow）0.4~5 L/min |
| 4.2 | 容量限制（Volume Limit） 2.0 mL~2.5 L |
| 4.3 | 吸气压力上升速度（Inspiratory Rise） 1~9 |
| 4.4 | 流速切换（Flow Cycle）OFF~45% |
| 4.5 | 压力支持时压力上升速度（PSV Rise）1~9 |
| 4.6 | 压力支持时流速切换（PSV Cycle ）5~45% |
| *4.7 | 压力支持时最大吸气时间（PSV TMAX ）0.15~5.0 sec |
| 4.8 | 波形（Waveform）方波，减速波，叹息（Sigh）.开，关（ON, OFF1），压力触发（Pressure Trigger）. 0.1~20 cmH2O |
| *4.9 | 按需气流（Demand Flow）ON，OFF |
| 4.10 | MV容量保证模式 |
| 4.11 | 具有脱机指数提示 |
| *5 | 具备以下高级监测模式功能 |
| 5.1 | 可选择近端加热丝流速传感器，经久耐用 |
| *5.2 | 可选择近端可变孔流速传感器，新生儿、儿童、成人兼用型，无需区分新生儿、成人专用传感器，使操作简便，监测准确迅速 |
| 5.3 | 可选择近端气道压力监测（Proximal Airway Pressure Monitoring） |
| 5.4 | 具备PFLEX功能（描记上下拐点），通过极低的流量描记静态PV曲线，预测肺开放和闭合的压力，准确反映肺容积增加的潜能 |

二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价，请将报价文件密封后加盖单位公章，于2020年3月20日13:00前送至大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办），逾期者视为放弃。

三、报价须知

- 报价文件中应包含设备报价单、技术响应表（附件1）、营业执照、医疗器械注册证、生产厂家授权书、产品彩页（必须）。

- 报价文件须每页加盖公章。

3.报价单经我单位认可即为签订合同的最终依据。

4.未响应“*”的条款的报价文件为无效文件。

5.技术响应表与产品彩页不一致时，以产品彩页为准。

四、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且总报价最低的原则确定中标单位。合同签订之日后，接到我方通知之日起，5个工作日内将产品运至我方指定地点。

五、付款方式

供货方应于货物验收合格后向我方开具发票，财政资金到达我方账户后，我方在30个工作日内以支票或电汇的形式向供方支付90%合同款，本合同价款的10%为质保金，质保期为一年，质保期内产品无任何质量问题，在质保期结束后，我方于30个工作日内将质保金一次性无息支付给供货方。

六、联系方式

名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：刘天明、蒲宽

联系电话：0411-84244322

地址：大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办）

附件：1. 呼吸机技术参数及采购需求响应表

大连市第五人民医院

2020年3月16日

附件1：

呼吸机技术参数及采购需求响应表

| 序号 | 技术参数及要求 | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用于早产儿、新生儿、儿童及成人临床急慢性呼吸衰竭患者的急救与治疗 |  |
| 2 | 主要技术参数及配置要求 |  |
| *2.1 | 提供的设备必需是全新气动电控呼吸机，同时具备有创和无创通气功能 |  |
| 2.2 | 屏幕与主机一体化设计，具有12英寸以上彩色TFT彩色触摸示屏幕，可根据使用习惯选择中文或英文操作显示菜单 |  |
| *2.3 | 设备应具有较为全面的通气模式，包括：A/C、VC、PC（时间/流速双切换）、SIMV、CPAP、PSV（时间/流速双切换）、双水平气道正压通气（APRV/Biphasic）、TCPL、NPPV、PRVC等通气模式，具有呼气端、加热过滤器，可高温高压消毒，以满足临床的使用需要 |  |
| 2.4 | 具有窒息后备通气功能，并根据需要将其设置为VCV、PCV、TCPL三种呼吸类型 |  |
| 2.5 | 具有自动气管插管补偿、漏气补偿、管道顺应性补偿、湿化补偿四种补偿方式 |  |
| 2.6 | 要求监测参数齐全，应包括：潮气量、分钟通气量、呼吸频率、气道压力、 氧浓度、肺动力学参数、呼吸波形等参数的监测 |  |
| 2.7 | 具备强大功能的呼吸环功能，有五种环供选，可将某次呼吸环存储为参考环，与当前环做比较。冻结后会出现测量标尺，能显示测量环中某时刻的横纵坐标 |  |
| *2.8 | 要求压缩机为内置式，噪音小，主机既可用内置压缩机供气，又可外接中心供气。在停电时，内置电池可以维持主机及压缩机同时工作至少30分钟以上 |  |
| 2.9 | 设备具有悬浮式主动呼气阀，具有升级成氦氧混合系统的功能 |  |
| 2.10 | 要求报警功能全面，具有气源报警、压力报警、呼出分钟通气量报警等 |  |
| 2.11 | 有24小时患者趋势数据存储功能，能进行事件标注，方便临床医生查看 |  |
| 2.12 | 有VGA接口，可直接外接投影仪或通用大屏幕显示器，有RS-232接口，以太网接口，可接医院信息网，可直接接标准打印机 |  |
| *2.13 | 标配内置电池支持呼吸机运转1.5小时，支持呼吸机带空压机运转30分钟；内置标准电池加上外置选配电池支持呼吸机6小时，支持呼吸机带空压机工作2小时 |  |
| 3 | 基本设置 |  |
| 3.1 | 呼吸频率（Rate）1~150 bpm (新生儿neonatal), 1 ~120 bpm (成人，adult)3 |  |
| *3.2 | 潮气量（Tidal Volume）2.0 mL~2.5 L |  |
| 3.3 | 吸气压力0~80 cmH20 (新生儿l), 0~90 cmH2O（成人、儿童，） |  |
| 3.4 | 峰流速（Peak Flow）.0.4~150 L/min |  |
| 3.5 | 吸气时间（Inspiratory Time ） 0.15~5.0 sec |  |
| 3.6 | 压力支持(PSV).0~80 cmH20（新生儿）, 0~90 cmH2O, （成人，儿童） |  |
| 3.7 | 呼气末正压（PEEP ）0~50 cmH2O |  |
| 3.8 | 流速触发（Flow Trigger）0.1~20 L/min |  |
| 3.9 | 氧浓度（%O2）21~100% |  |
| *3.10 | 增氧浓度可调功能氧浓度随意调节增加0%~79%（Set % O2 + 0%~79% O2） 同步雾化器（Synchronized Nebulizer）.峰流速（Peak Flow） ≥ 15 L/min 吸引时断开（Disconnect for Suction）激活（Active） |  |
| 4 | 高级设置 |  |
| 4.1 | 偏流（Bias Flow）0.4~5 L/min |  |
| 4.2 | 容量限制（Volume Limit） 2.0 mL~2.5 L |  |
| 4.3 | 吸气压力上升速度（Inspiratory Rise） 1~9 |  |
| 4.4 | 流速切换（Flow Cycle）OFF~45% |  |
| 4.5 | 压力支持时压力上升速度（PSV Rise）1~9 |  |
| 4.6 | 压力支持时流速切换（PSV Cycle ）5~45% |  |
| *4.7 | 压力支持时最大吸气时间（PSV TMAX ）0.15~5.0 sec |  |
| 4.8 | 波形（Waveform）方波，减速波，叹息（Sigh）.开，关（ON, OFF1），压力触发（Pressure Trigger）. 0.1~20 cmH2O |  |
| *4.9 | 按需气流（Demand Flow）ON，OFF |  |
| 4.10 | MV容量保证模式 |  |
| 4.11 | 具有脱机指数提示 |  |
| *5 | 具备以下高级监测模式功能 |  |
| 5.1 | 可选择近端加热丝流速传感器，经久耐用 |  |
| *5.2 | 可选择近端可变孔流速传感器，新生儿、儿童、成人兼用型，无需区分新生儿、成人专用传感器，使操作简便，监测准确迅速 |  |
| 5.3 | 可选择近端气道压力监测（Proximal Airway Pressure Monitoring） |  |
| 5.4 | 具备PFLEX功能（描记上下拐点），通过极低的流量描记静态PV曲线，预测肺开放和闭合的压力，准确反映肺容积增加的潜能 |  |