大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院可视喉镜和输液泵紧急采购

项目询价函

各供应商：

为增强防控新冠肺炎疫情的能力和水平，大连市第五人民医院紧急采购可视喉镜2台，输液泵6台，总预算17.2万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院可视喉镜和输液泵紧急采购项目”进行报价，报价超出总采购预算的，视为无效。

一、采购需求

（一）可视喉镜

1.显示器能上下0°～130°转动，左右0°～270°转动；

2.一次性喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤30mm；

3.一次性喉镜片可插入镜片长度：108mm

4.渐缩型镜片前端厚度：12.5mm

5.镜片角度：42度

6.视场角60°±15%

7.摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux

8.显示器线素不低于320*240

9.分辨率≥3.72 LP/mm

10.纺锤型短手柄设计，握持舒适

11.具有特殊防雾功能

12.充电器输入：100-240VAC 50/60Hz

13.充电器输出：5V，1000mA

14.充电时间：＜3小时

15.持续放电时间：＞3小时

16.充电次数：＞300次

17.内置可充电式锂电子聚合物电池

（二）输液泵

1.流速：1ml/h～1200ml/h  (最低每级1ml/h)

2.冲洗速率：1000ml/h  0.1ml—999ml

3.KVO速率：0ml/h—5ml/h(可调每级1ml/h)

4.阻塞报警阈值：

高：900mmHg+200mmHg(120KPa+26.7KPa)；

中500mmHg+100mmHg(66.7KPa+13.3KPa)；

低：75mmHg+50mmHg(10KPa+6.6KPa)；

5.输液精度：+5%

6.气泡探测器：超声波探测方式，探测灵敏度：气泡≥25uL

7.输液历史记录：至少1200条（约7天记录，可从泵上查询）

8.输液量：1ml～9999ml

9.累计量：0ml～9999ml（每级0.1ml）

10.报警提示：输液完毕报警、即将输液完毕报警、输注不畅（预报警）、管路阻塞报警、管路气泡报警、门未关启动报警、市电故障或电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警、遗忘操作报警、系统出错报警、输液量设置提示、快进键可能失灵提示、所选输液器未校准提示、KVO完毕

11.电源：	AC220V，50Hz；内置电池：DC12V充电电池组；电池充电16小时后，可供泵以25ml/h速率（GB9706.27-2005标准指定的速率）运行5.5小时以上（注：包含电池欠压报警时间。可根据客户需求选配更大容量电池，以增加放电时间）

12.功率：39VA

13.运行环境条件：温度：+10℃～+40℃，相对湿度：20%—90%，大气压86.0～106.0kpa

14.运输和贮存条件：温度：-40℃～+55℃，相对湿度：≤95%，大气压50.0～106.0kpa

15.类型：Ⅰ类、内部电源、CF型、连续运行设备

16.IP等级：	IPX4属防溅水设备

17.外形尺寸：282mm（宽）×115mm(高)×168mm（深）

18.重量：2.2kg（含夹座）

19.输液器：可以选用9个厂家生产的一次性使用输液器

20.适用范围：供临床作控制注入患者体内液体（药液、营养液等）流量用

二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价，请将报价文件密封后加盖单位公章，于2020年3月20日13:00前送至大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办），逾期者视为放弃。

三、报价须知

1.报价文件中应包含设备报价单、技术响应表（附件1、2）、营业执照、医疗器械注册证、生产厂家授权书、产品彩页（非必须）。

2.报价文件须每页加盖公章。

3.报价单经我单位认可即为签订合同的最终依据。

4.未响应“*”的条款的报价文件为无效文件。

四、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且总报价最低的原则确定中标单位。合同签订之日后，接到我方通知之日起，5个工作日内将产品运至我方指定地点。

五、付款方式

供货方应于货物验收合格后向我方开具发票，财政资金到达我方账户后，我方在30个工作日内以支票或电汇的形式向供方支付合同款。

六、联系方式

名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：刘天明、蒲宽

联系电话：0411-84244322

地址：大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办）

附件：1.可视喉镜技术参数及采购需求响应表

2.输液泵技术参数及采购需求响应表

大连市第五人民医院

2020年3月16日

附件1：

可视喉镜技术参数及采购需求响应表

| 序号 | 技术参数及要求 | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 显示器能上下0°～130º转动，左右0º～270º转动 |  |
| 2 | 一次性喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤30mm |  |
| 3 | 一次性喉镜片可插入镜片长度：108mm |  |
| 4 | 渐缩型镜片前端厚度：12.5mm |  |
| 5 | 镜片角度：42度 |  |
| 6 | 视场角60°±15% |  |
| 7 | 摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux |  |
| 8 | 显示器线素不低于320*240 |  |
| 9 | 分辨率≥3.72 LP/mm |  |
| 10 | 纺锤型短手柄设计，握持舒适 |  |
| 11 | 具有特殊防雾功能 |  |
| 12 | 充电器输入：100-240VAC 50/60Hz |  |
| 13 | 充电器输出：5V，1000mA |  |
| 14 | 充电时间：＜3小时 |  |
| 15 | 持续放电时间：＞3小时 |  |
| 16 | 充电次数：＞300次 |  |
| 17 | 内置可充电式锂电子聚合物电池 |  |

附件2：

输液泵技术参数及采购需求响应表

| 序号 | 技术参数及要求 | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 流速：1ml/h～1200ml/h (最低每级1ml/h) |  |
| 2 | 冲洗速率：1000ml/h 0.1ml—999ml |  |
| 3 | KVO速率：0ml/h—5ml/h(可调每级1ml/h) |  |
| 4 | 阻塞报警阈值：高：900mmHg+200mmHg(120KPa+26.7KPa)；中500mmHg+100mmHg(66.7KPa+13.3KPa)；低：75mmHg+50mmHg(10KPa+6.6KPa) |  |
| 5 | 输液精度：+5% |  |
| 6 | 气泡探测器：超声波探测方式，探测灵敏度：气泡≥25uL |  |
| 7 | 输液历史记录：至少1200条（约7天记录，可从泵上查询） |  |
| 8 | 输液量：1ml～9999ml |  |
| 9 | 累计量：0ml～9999ml（每级0.1ml） |  |
| 10 | 报警提示：输液完毕报警、即将输液完毕报警、输注不畅（预报警）、管路阻塞报警、管路气泡报警、门未关启动报警、市电故障或电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警、遗忘操作报警、系统出错报警、输液量设置提示、快进键可能失灵提示、所选输液器未校准提示、KVO完毕 |  |
| 11 | 电源：AC220V，50Hz；内置电池：DC12V充电电池组；电池充电16小时后，可供泵以25ml/h速率（GB9706.27-2005标准指定的速率）运行5.5小时以上（注：包含电池欠压报警时间。可根据客户需求选配更大容量电池，以增加放电时间） |  |
| 12 | 功率：39VA |  |
| 13 | 运行环境条件：温度：+10℃～+40℃，相对湿度：20%—90%，大气压86.0～106.0kpa |  |
| 14 | 运输和贮存条件：温度：-40℃～+55℃，相对湿度：≤95%，大气压50.0～106.0kpa |  |
| 15 | 类型：Ⅰ类、内部电源、CF型、连续运行设备 |  |
| 16 | IP等级：IPX4属防溅水设备 |  |
| 17 | 外形尺寸：282mm（宽）×115mm(高)×168mm（深） |  |
| 18 | 重量：2.2kg（含夹座） |  |
| 19 | 输液器：可以选用9个厂家生产的一次性使用输液器 |  |
| 20 | 适用范围：供临床作控制注入患者体内液体（药液、营养液等）流量用 |  |