大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院空气压力波治疗仪和十二道

心电图机紧急采购项目询价函

各供应商：

为增强防控新冠肺炎疫情的能力和水平，大连市第五人民医院紧急采购空气压力波治疗仪2台，十二道心电图机5台，总预算17万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院空气压力波治疗仪和十二道心电图机紧急采购项目”进行报价，报价超出采购预算的，视为无效。

一、采购需求

（一）空气压力波治疗仪

| 序号 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 圆周、梯度、连续压力值≦（45-40-30mmHg），有效增加血流速度≧240%，防止静脉逆流,足部压力≦130mmHg |
| 2 | 自动监测血液动力学，自动调整治疗参数，最大移动血液总量使血液淤积减到最小 |
| 3 | 可以选择专人专用型套筒，也可以选择耐用型套筒 |
| 4 | 腿部套筒多种型号、尺码可选 |
| 5 | 一机多用，即可使用足套也可使用腿套，满足不同患者需求，单独使用足套可以起到足底泵的效果 |
| 6 | 主机具有开机自检功能，自动识别套筒类型和空接状态并给予相应压力，避免误操作 |
| 7 | 无论何时开机，所有参数都按常规条件自动设定，一键启动 |
| 8 | 内置自诊断功能，动画报警直观判断故障所在，快速维修 |
| 9 | 带睡眠模式的LCD大屏幕实时显示电池状态、治疗状态 |
| 10 | 内置锂电池，方便病人转运 |
| 11 | 无噪音，不影响患者休息和睡眠 |

（二）十二道心电图机

| 序号 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 工作条件 |
| 1.1 | 产品可在电源交流100伏~240伏，50/60赫兹，室温5—40℃和相对湿度25%RH~80%RH的环境下正常工作 |
| 1.2 | 产品的电源插头符合中国标准，无需适配器 |
| 2 | ECG输入 |
| 2.1 | ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集 |
| *2.2 | 导联选择：手动/自动可选,（支持Nehb、Cabrera导联体系） |
| 2.3 | 输入阻抗：≥100M Ω（10Hz） |
| 2.4 | 频率响应：0.01Hz ~ 300Hz （+0.4dB~-3.0dB） |
| 2.5 | 定标电压：1mV±2% |
| 2.6 | 耐极化电压：±900mV（±5%） |
| 2.7 | 内部噪声：≤12.5µVp-p |
| 2.8 | 时间常数：≥3.2 s |
| 2.9 | 共模抑制比：≥140dB（AC滤波开启）；≥123dB（AC滤波关闭） |
| 2.10 | 输入电流：≤0.01μA |
| 2.11 | 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能 |
| 2.12 | 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能 |
| 2.13 | 中文输入及中文操作提示和中文报告语言 |
| 3 | 波形处理 |
| 3.1 | A/D转换：24bit |
| 3.2 | 采样率：16kHz，每导联 |
| *3.3 | 灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/mV |
| 3.4 | 抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能 |
| 3.5 | 自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR分析功能 |
| 3.6 | 自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能 |
| 4 | 存储器 |
| 4.1 | 设备内置存储器，存储病历800例 |
| 4.2 | 数据可通过SD卡、USB口导入导出 |
| 4.3 | 支持外接U盘和SD卡可扩展存储空间 |
| 5 | 显示器 |
| 5.1 | 大于等于7英寸彩色液晶显示屏（可选配触摸屏），倾斜角设计，支持显示背景网格 |
| 5.2 | 显示信息：同屏显示12导同步心电波形 |
| 5.3 | 显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等 |
| 6 | 记录器 |
| 6.1 | - 热敏式点阵打印机 |
| 6.2 | 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s （±3%） |
| 6.3 | 记录通道：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1 |
| 6.4 | 记录纸规格：支持折叠纸打印，打印纸宽度为：210mm |
| 6.5 | 打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印 |
| 6.6 | 记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等 |
| 6.7 | 可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告 |
| 6.8 | 具备在无网格纸上打印网格功能 |
| 7 | 功能 |
| 7.1 | 具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率 |
| 7.2 | 可准确判定接触不良的电极并予以指示 |
| 7.3 | 拥有自动测量功能和自动诊断功能 |
| 7.4 | 手动、自动、节律、R-R四种工作模式可供选择。 |
| *7.5 | 自动模式下可以支持10-60s时间的采集，记录，存储，传输。 |
| 7.6 | 支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测自动延时打印报告 |
| 7.7 | 长时间波形冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析、并选择所需要的时间段进行记录 |
| 7.8 | 具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息 |
| 7.9 | 可以选配心电向量功能 |
| 7.10 | 可以通过使用有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理，优化医院工作流程，减少医生工作量 |
| 8 | 外部输入接口 |
| 8.1 | USB接口，网络接口功能，外部输入输出端口，SD卡接口 |
| 8.2 | 支持内置WIFI（选配），支持使用有线、无线的方式进行联网 |
| 8.3 | 支持DAT、PDF、SCP(选配)、FDA-XML(选配)、DICOM(选配)格式，满足医院信息化需求 |
| 8.4 | 支持一维码，二维码扫描仪获取病人信息 |
| 9 | - 便携：外部隐藏式提手可方便机器移动 |
| 10 | - 电源：交直流两用 自动转换 |
| 10.1 | 交流电源：交流 100V~240V 50Hz/60Hz |
| 10.2 | 直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间4小时 |
| 11 | 产品认证 |
| 11.1 | 通过CE认证、FDA注册，取得CMD医疗器械产品认证证书（提供复印件） |
| 11.2 | 公司需要通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境质量认证 |

二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价，请将报价文件密封后加盖单位公章，于2020年3月20日13:00前送至大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办），逾期者视为放弃。

三、报价须知

- 报价文件中应包含设备报价单、技术响应表（附件1、2）、营业执照、医疗器械注册证、生产厂家授权书、产品彩页（非必须）。

- 报价文件须每页加盖公章。

3.报价单经我单位认可即为签订合同的最终依据。

4.未响应“*”的条款的报价文件为无效文件。

四、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且总报价最低的原则确定中标单位。合同签订之日后，接到我方通知之日起，5个工作日内将产品运至我方指定地点。

五、付款方式

供货方应于货物验收合格后向我方开具发票，财政资金到达我方账户后，我方在30个工作日内以支票或电汇的形式向供方支付合同款。

六、联系方式

名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：刘天明、蒲宽

联系电话：0411-84244322

地址：大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办）

附件：1.空气压力波治疗仪技术参数及采购需求响应表

2.十二道心电图机技术参数及采购需求响应表

大连市第五人民医院

2020年3月16日

附件1：

空气压力波治疗仪技术参数及采购需求响应表

| 序号 | 技术参数及要求 | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 圆周、梯度、连续压力值≦（45-40-30mmHg），有效增加血流速度≧240%，防止静脉逆流,足部压力≦130mmHg |  |
| 2 | 自动监测血液动力学，自动调整治疗参数，最大移动血液总量使血液淤积减到最小 |  |
| 3 | 可以选择专人专用型套筒，也可以选择耐用型套筒 |  |
| 4 | 腿部套筒多种型号、尺码可选 |  |
| 5 | 一机多用，即可使用足套也可使用腿套，满足不同患者需求，单独使用足套可以起到足底泵的效果 |  |
| 6 | 主机具有开机自检功能，自动识别套筒类型和空接状态并给予相应压力，避免误操作 |  |
| 7 | 无论何时开机，所有参数都按常规条件自动设定，一键启动 |  |
| 8 | 内置自诊断功能，动画报警直观判断故障所在，快速维修 |  |
| 9 | 带睡眠模式的LCD大屏幕实时显示电池状态、治疗状态 |  |
| 10 | 内置锂电池，方便病人转运 |  |
| 11 | 无噪音，不影响患者休息和睡眠 |  |

附件2：

十二道心电图机技术参数及采购需求响应表

| 序号 | 技术参数及要求 |  | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作条件 |  |  |
| 1.1 | 产品可在电源交流100伏~240伏，50/60赫兹，室温5—40℃和相对湿度25%RH~80%RH的环境下正常工作 |  |  |
| 1.2 | 产品的电源插头符合中国标准，无需适配器 |  |  |
| 2 | ECG输入 |  |  |
| 2.1 | ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集 |  |  |
| *2.2 | 导联选择：手动/自动可选,（支持Nehb、Cabrera导联体系） |  |  |
| 2.3 | 输入阻抗：≥100M Ω（10Hz） |  |  |
| 2.4 | 频率响应：0.01Hz ~ 300Hz （+0.4dB~-3.0dB） |  |  |
| 2.5 | 定标电压：1mV±2% |  |  |
| 2.6 | 耐极化电压：±900mV（±5%） |  |  |
| 2.7 | 内部噪声：≤12.5µVp-p |  |  |
| 2.8 | 时间常数：≥3.2 s |  |  |
| 2.9 | 共模抑制比：≥140dB（AC滤波开启）；≥123dB（AC滤波关闭） |  |  |
| 2.10 | 输入电流：≤0.01μA |  |  |
| 2.11 | 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能 |  |  |
| 2.12 | 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能 |  |  |
| 2.13 | 中文输入及中文操作提示和中文报告语言 |  |  |
| 3 | 波形处理 |  |  |
| 3.1 | A/D转换：24bit |  |  |
| 3.2 | 采样率：16kHz，每导联 |  |  |
| *3.3 | 灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/mV |  |  |
| 3.4 | 抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能 |  |  |
| 3.5 | 自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR分析功能 |  |  |
| 3.6 | 自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能 |  |  |
| 4 | 存储器 |  |  |
| 4.1 | 设备内置存储器，存储病历800例 |  |  |
| 4.2 | 数据可通过SD卡、USB口导入导出 |  |  |
| 4.3 | 支持外接U盘和SD卡可扩展存储空间 |  |  |
| 5 | 显示器 |  |  |
| 5.1 | 大于等于7英寸彩色液晶显示屏（可选配触摸屏），倾斜角设计，支持显示背景网格 |  |  |
| 5.2 | 显示信息：同屏显示12导同步心电波形 |  |  |
| 5.3 | 显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等 |  |  |
| 6 | 记录器 |  |  |
| 6.1 | - 热敏式点阵打印机 |  |  |
| 6.2 | 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s （±3%） |  |  |
| 6.3 | 记录通道：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1 |  |  |
| 6.4 | 记录纸规格：支持折叠纸打印，打印纸宽度为：210mm |  |  |
| 6.5 | 打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印 |  |  |
| 6.6 | 记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等 |  |  |
| 6.7 | 可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告 |  |  |
| 6.8 | 具备在无网格纸上打印网格功能 |  |  |
| 7 | 功能 |  |  |
| 7.1 | 具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率 |  |  |
| 7.2 | 可准确判定接触不良的电极并予以指示 |  |  |
| 7.3 | 拥有自动测量功能和自动诊断功能 |  |  |
| 7.4 | 手动、自动、节律、R-R四种工作模式可供选择。 |  |  |
| *7.5 | 自动模式下可以支持10-60s时间的采集，记录，存储，传输。 |  |  |
| 7.6 | 支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测自动延时打印报告 |  |  |
| 7.7 | 长时间波形冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析、并选择所需要的时间段进行记录 |  |  |
| 7.8 | 具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息 |  |  |
| 7.9 | 可以选配心电向量功能 |  |  |
| 7.10 | 可以通过使用有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理，优化医院工作流程，减少医生工作量 |  |  |
| 8 | 外部输入接口 |  |  |
| 8.1 | USB接口，网络接口功能，外部输入输出端口，SD卡接口 |  |  |
| 8.2 | 支持内置WIFI（选配），支持使用有线、无线的方式进行联网 |  |  |
| 8.3 | 支持DAT、PDF、SCP(选配)、FDA-XML(选配)、DICOM(选配)格式，满足医院信息化需求 |  |  |
| 8.4 | 支持一维码，二维码扫描仪获取病人信息 |  |  |
| 9 | - 便携：外部隐藏式提手可方便机器移动 |  |  |
| 10 | - 电源：交直流两用 自动转换 |  |  |
| 10.1 | 交流电源：交流 100V~240V 50Hz/60Hz |  |  |
| 10.2 | 直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间4小时 |  |  |
| 11 | 产品认证 |  |  |
| 11.1 | 通过CE认证、FDA注册，取得CMD医疗器械产品认证证书（提供复印件） |  |  |
| 11.2 | 公司需要通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境质量认证 |  |  |