大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院生物安全柜紧急采购项目

询价函

各供应商：

为增强防控新冠肺炎疫情的能力和水平，大连市第五人民医院紧急采购生物安全柜1台，预算6.55万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院生物安全柜紧急采购项目”进行报价，报价超出采购预算的，视为无效。

一、采购需求

| 序号 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 分类：A2型，30%外排，70%循环 |
| 2 | 外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×750mm×2250mm |
| *3 | 内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm |
| *4 | 台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改） |
| 5 | 风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s |
| 6 | 系统排风总量：500 m3/h |
| *7 | 额定功率：1800W（包含操作区插座负载500W） |
| 8 | 噪音等级：≤65dB（A） |
| 9 | 照明：≥1000lx |
| *10 | 过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%） |
| 11 | 使用人数：1—2人 |

二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价，请将报价文件密封后加盖单位公章，于2020年3月20日13:00前送至大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办），逾期者视为放弃。

三、报价须知

- 报价文件中应包含设备报价单、技术响应表（附件1）、营业执照、医疗器械注册证、生产厂家授权书、产品彩页（非必须）。

- 报价文件须每页加盖公章。

3.报价单经我单位认可即为签订合同的最终依据。

4.未响应“*”的条款的报价文件为无效文件。

四、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且报价最低的原则确定中标单位。合同签订之日后，接到我方通知之日起，5个工作日内将产品运至我方指定地点。

五、付款方式

供货方应于货物验收合格后向我方开具发票，财政资金到达我方账户后，我方在30个工作日内以支票或电汇的形式向供方支付合同款。

六、联系方式

名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：刘天明、蒲宽

联系电话：0411-84244322

地址：大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办）

附件：1. 生物安全柜技术参数及采购需求响应表

大连市第五人民医院

2020年3月16日

附件1：

生物安全柜技术参数及采购需求响应表

| 序号 | 技术参数及要求 | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分类：A2型，30%外排，70%循环 |  |
| 2 | 外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×750mm×2250mm |  |
| *3 | 内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm |  |
| *4 | 台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改） |  |
| 5 | 风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s |  |
| 6 | 系统排风总量：500 m3/h |  |
| *7 | 额定功率：1800W（包含操作区插座负载500W） |  |
| 8 | 噪音等级：≤65dB（A） |  |
| 9 | 照明：≥1000lx |  |
| *10 | 过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%） |  |
| 11 | 使用人数：1—2人 |  |