大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院直接数字化X线摄影系统紧急采购项目询价函

各供应商：

为增强防控新冠肺炎疫情的能力和水平，大连市第五人民医院紧急采购直接数字化X线摄影系统，预算180万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院直接数字化X线摄影系统紧急采购项目”进行报价，报价超出采购预算的，视为无效。

一、采购需求

全身各部位立位、卧位、倾斜摄影等常规X线投照摄影。

| 序号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 1 | 高压发生器 |
| *1.1 | 主机功率：≥80kW（低于80KW按无效投标处理） |
| 1.2 | 高频逆变方式与频率：≥220KHZ |
| 1.3 | 最大摄影KV：≥150KV |
| 1.4 | 最大摄影mA：≥1000mA，mA分档须在R’10数系中选取 |
| 1.5 | 最短精确曝光时间：≤1ms |
| 1.6 | 电源条件：380VAC三相 |
| 1.7 | 控制台软件操作界面病人体形选择：≥4种 |
| 1.8 | 数字化网络集成，控制台软件操作界面能实时显示并直接控制曝光参数KV、mA、mAs |
| 1.9 | 所投产品为自主研发的高压发生器，提供第三方机构开具的有效证明材料 |
| *1.10 | 为提供工作效率，降低使用者门槛，设备应具有APR自动控制程序摄影功能，并提供能证明具备该功能的相关文件 |
| 2 | Ｘ线球管 |
| 2.1 | 大小焦点：1.2/0.6mm |
| *2.2 | 焦点最大功率：≥70KW |
| 2.3 | 高热量耐受，阳极热容量：≥300KHU |
| *2.4 | 球管阳极转速≥9700转/min。 |
| *2.5 | 数字化网络集成，控制台软件操作界面能实时显示球管热容量状态，并提供能证明具备该功能的软件截图 |
| 2.6 | 安全保护：球管侧具备DR设备紧急急停按钮 |
| 3 | 平板探测器 |
| *3.1 | 原装进口直接数字化整板非拼接平板探测器，材质：非晶硅碘化铯 |
| 3.2 | 非晶硅材质整板 |
| 3.3 | 成像速度：≤6s |
| *3.4 | 探测器有效成像尺寸：≥17×17英寸 |
| 3.5 | 探测器像素：≥900万 |
| 3.6 | 动态范围：14bits |
| 3.7 | 像素颗粒大小：≤ 143μm |
| 3.8 | 分辨率：工作状态不低于3.7lp/mm |
| 4 | DR摄影装置 |
| 4.1 | 采用多功能吊件及立柱组件组成，为便于小面积机房安装天轨吊件须为单轨式结构，满足全身各部位立位和卧位投照摄影临床需求 |
| *4.2 | 配有无线遥控器，支持操控胸片架升降，管球升降旋转，立卧位转换，隔室曝光等功能 |
| 4.3 | 可实现一键式立卧位转换 |
| 4.4 | 数字平板探测器可自动旋转，转动角度≥-120+120 |
| 4.5 | 数字平板探测器可沿立柱竖直方向移动，移动行程距地≥1300mm |
| 4.6 | X管球吊架可沿天轨水平方向运动，移动行程≥2000mm |
| 4.7 | X管球可沿竖直方向移动，移动行程≥1450mm |
| 4.8 | X管球机头可旋转，转动角度≥±120° |
| 4.9 | 病人支承床承重≥200kg |
| 4.10 | 床面板为碳纤维材质 |
| 4.11 | 床面可水平横向移动，移动行程≥100mm |
| 4.12 | 床面可水平纵向移动，移动行程≥800mm |
| 4.13 | 数字化和智能化：近台机头采用触摸式高清彩色液晶屏进行集成控制，可反馈显示曝光参数、机械参数、病人基本信息，具备体型选择和APR器官程序摄影设置功能，具备摆位图示化提示功能，具备曝光后图像预览功能 |
| 5 | 球管侧近台智能化自动化操控系统 |
| 5.1 | 操控方式：高清高灵敏度、电容式液晶触摸屏 |
| 5.2 | 液晶屏尺寸：≥10英寸 |
| 5.3 | 具备病人基本信息模块，能显示病人基本信息 |
| 5.4 | 具备重力感应模块，可根据球管方向自动调整液晶屏显示的方向 |
| 5.5 | 具备高压发生器集成控制模块，能在触摸屏上直接控制调节高压参数 |
| 5.6 | 具备器官程序摄影自动设置模块，可实现器官程序引导与自动生成曝光参数 |
| *5.7 | 具备曝光后图像预览模块，能液晶显示曝光后图像预览 |
| 5.8 | 具备机械系统集成模块，能液晶显示基本的机械参数 |
| 5.9 | 具备曝光体位引导模块，能液晶显示各种曝光体位图示化引导 |
| *5.10 | 具备自动摆位模块，能通过触摸屏完成多种自定义摆位的全自动切换,并提供相关证明材料 |
| *5.11 | 具备脊柱全长以及四肢全长等数字拼接功能，配备专用的拼接架 自动拼接，并对拼接后的图像进行图像融合，基于图像配准技术，保证在病人有一定的位移时仍能够准确拼接；支持图像的缩放，ROI和图像位移等操作，方便大夫观察拼接图像的效果，在标准配置的采集工作站上，对全脊椎或全下肢2~3幅图像进行自动拼接的时间不超过15秒； 针对临床需要系统同时也支持手动拼接 |
| 6 | 图像采集工作站与软件系统 |
| 6.1 | 软件系统为所投产品自主研发软件，非外购拼装,并提供相关证明材料 |
| 6.2 | CPU：Intel Core 2 Duo（酷睿2双核）≥2.6GHz |
| 6.3 | 显示器类型：单色医用专业液晶显示器，规格：≥23寸 |
| 6.4 | 内存：2GB 硬盘：≥320GB 光驱：DVD刻录 |
| 6.5 | 系统接口：USB接口、标准RS232接口、打印机并口、100MB网络接口、DVI/VGA、DICOM3.0接口 |
| 6.6 | 图像处理功能：图像处理：窗宽/窗位、自动窗宽/窗位、预置窗宽/窗位、正负像翻转、图像翻转、旋转、图像放大及漫游、图像插值边缘增强、恢复原始图像标注、文字/数字标注、图像标记、标尺线段测量、面积测量、电子剪切等 |
| 6.7 | 其他功能：病人图像可以采用各种方式查询，并可自定义查询方式；具有病人预约功能；具有像素计量优化；诊断工作站图像处理软件界面为中文界面；支持无损压缩的高速传输；支持在线解压 |
| 6.8 | 为保证数据统一性，设备应具备打印的胶片能显示详细曝光参数等功能，并提供能证明具备采集软件与胶片打印同步功能的相关文件 |
| 6.9 | 图像编码可实现bmp及jpg格式，能用windows操作系统自带图像软件浏览 |
| 6.10 | 为提高工作效率，软件采集系统中诊断报告应具有多种模块，并提供能证明具备该功能的相关文件 |
| 6.11 | 为保证客户都能达到最佳观片效果，实现开放式调整图像亮度、对比度等，设备应具有开放式曲线调节功能，并提供能证明具备该功能的相关文件 |
| 6.12 | 软件稳定性:软件一次性通过中国医学装备协会IHE系统测试DR类四项必检项目：SWF/MOD、PIR/MOD、CPI/MOD、CPI/PC,提供同时包含上述四项测试的一次性通过证书 |
| 6.13 | 在机器标配的采集与诊断工作站基础上额外配置一套影像诊断工作站，支持图像处理、图像打印、图文报告以及常用病变影像学描述模板引用及保存功能，配备单色医学专用液晶显示器，规格≥24寸 |
| 7 | 多功能自助取片机2台（不含胶片） |
| 7.1 | *打印技术：直接热敏成像（干式打印，明室操作）具有自主知识产权的专利技术，提供证明 |
| 7.2 | 空间分辨率：≥320dpi（12.6像素/mm） |
| 7.3 | 打印速度：≥35cm×43cm（14″×17″）约60张/小时 20cm×25cm（8″×10″） 约80张/小时 |
| 7.4 | 灰阶对比：14比特（16384灰度等级） |
| 7.5 | 胶片输入：≥2个耗材供片盒，每个可容纳100张胶片 |
| 7.6 | 胶片尺寸：14×17英寸；11×14英寸；10×12英寸；8×10英寸 |
| 7.7 | 接口：10/100/1000 Base-T 以太网（RJ-45） |
| 7.8 | 网络协议: TCP/IP |
| 7.9 | 图像格式：DICOM |
| 7.10 | 使用内置密度计自动校准 |
| 7.11 | 图像控制: 对比度、灰度、极性、旋转、饱和度、比例缩放 |
| 7.12 | 控制面板: 大背景光LCD显示屏，显示联机、警报、故障和状态 |
| 7.13 | 按键开关: 电源和菜单导航按钮 |
| 7.14 | 电源：通用输入100-242V~50/60Hz 600W打印，75W空闲 |
| 7.15 | 报告打印机：报告出口：指示灯 |
| 7.16 | 系统连接：无缝连接医院RIS&PACS系统，无需与医院系统做接口即可实现病人客户身份识别和实现病人按需完成胶片和诊断报告打印 |
| 7.17 | OCR点对点识别方案：每个设备的每种排版方式均设计一个配比方案，同时增加OCR智能学习过程，保证识别准确率 |
| 7.18 | 服务器端: 采用全新模式，程序以windows服务形式，支持多线程并发，保证服务器端程序稳定性及高效率性。 |
| 7.19 | 与现有系统集成: 无需与医院现有系统做集成、不改变医院现有流程，真正意义上做到自助打印所见即所得。 |
| 7.20 | 霍尼韦尔条码扫描仪 |
| 7.21 | 自助打印软件，含免费维护和升级服务 |

二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价，请将报价文件密封后加盖单位公章，于2020年3月20日13:00前送至大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办），逾期者视为放弃。

三、报价须知

- 报价文件中应包含设备报价单、技术响应表（附件1）、营业执照、医疗器械注册证、生产厂家授权书、产品彩页（必须）。

- 报价文件须每页加盖公章。

3.报价单经我单位认可即为签订合同的最终依据。

4.未响应“*”的条款的报价文件为无效文件。

5.技术响应表与产品彩页不一致时，以产品彩页为准。

四、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且计算价格最低的原则确定中标单位。最终报价即为成交价格。合同签订之日后，接到我方通知之日起，5个工作日内将产品运至我方指定地点。

五、付款方式

供货方应于货物验收合格后向我方开具发票，财政资金到达我方账户后，我方在30个工作日内以支票或电汇的形式向供方支付90%合同款，质保期本合同价款的10%为质保金，质保期为一年，质保期内产品无任何质量问题，在质保期结束后，我方于30个工作日内将质保金一次性无息支付给供货方。

六、其它要求

| 1 | 售后服务与其他要求 |
| --- | --- |
| 1.1 | 合同签订之日后，接到我方通知之日起，5个工作日内将产品运至我方指定地点，并安装调试完毕 |
| 1.2 | 省内内设有固定的专业维修站，提供优质、及时的技术服务，并提供维修站名称和联系方式。接到用户维修通知后，2小时内响应，24小时内到达现场 |
| 1.3 | 免费提供技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能 |
| 1.4 | 整机质保期限≥1年；提供终身维修服务，提供制造厂家原厂保函或承诺书 |
| 1.5 | 生产厂家在省内设有分支服务机构（分公司或办事处），省内具备至少5名原厂的放射专职工程师，并提供分支机构登记证以及原厂工程师的服务资格证复印件 |
| *1.6 | 产品制造商必须为中国医学装备协会“售后服务满意度调查”DR品目排名单位,提供相关证明材料 |
| 1.7 | 中标产品应提供免费软件升级.及时提供设备新功能信息和临床应用的资料 |
| *1.8 | 免费负责设备安装机房的改造、防护并达到国家、省、市相关检测标准；免费负责设备预安装机房内现有DR设备搬迁、安装费用，安装调试后达到正常使用标准 |
| 1.9 | 产品具备最新售后服务技术，厂家能实时观测设备的详细使用状态，能自动反馈故障或错误给厂家，提供相关证明文件 |
| 1.10 | 投标人或投标产品制造商自2015年以来在国内卫生和计生行政主管部门，通过政府采购程序，为县级及以下基层公益性医疗机构配备医疗影像设备政府采购成功中标的业绩，同类产品单个合同金额9000万元人民币以上的优先考虑，需提供：中标结果在省级以上政府采购项目指定公告媒体的网页截图及网址、中标通知书、销售合同，完整提供上述一套证明材料并加盖鲜章为有效证明 |
| 1.11 | 产品制造厂家连续获得过诚信企业证书（3次及以上）的优先考虑，需提供有效证明材料 |
| 1.12 | 投标产品品牌入围最近年度“中国医疗设备行业数据及售后服务调查”医院推荐品牌优先考虑，需提供有效证明材料 |

七、联系方式

名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：刘天明、蒲宽

联系电话：0411-84244322

地址：大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办）

附件：直接数字化X线摄影系统技术参数及采购需求响应表

大连市第五人民医院

2020年3月16日

附件1：

直接数字化X线摄影系统技术参数及采购需求响应表

| 技术参数及采购需求 |  | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、采购需求 |  |  |
| 1 | 高压发生器 |  |
| *1.1 | 主机功率：≥80kW（低于80KW按无效投标处理） |  |
| 1.2 | 高频逆变方式与频率：≥220KHZ |  |
| 1.3 | 最大摄影KV：≥150KV |  |
| 1.4 | 最大摄影mA：≥1000mA，mA分档须在R’10数系中选取 |  |
| 1.5 | 最短精确曝光时间：≤1ms |  |
| 1.6 | 电源条件：380VAC三相 |  |
| 1.7 | 控制台软件操作界面病人体形选择：≥4种 |  |
| 1.8 | 数字化网络集成，控制台软件操作界面能实时显示并直接控制曝光参数KV、mA、mAs |  |
| 1.9 | 所投产品为自主研发的高压发生器，提供第三方机构开具的有效证明材料 |  |
| *1.10 | 为提供工作效率，降低使用者门槛，设备应具有APR自动控制程序摄影功能，并提供能证明具备该功能的相关文件 |  |
| 2 | Ｘ线球管 |  |
| 2.1 | 大小焦点：1.2/0.6mm |  |
| *2.2 | 焦点最大功率：≥70KW |  |
| 2.3 | 高热量耐受，阳极热容量：≥300KHU |  |
| *2.4 | 球管阳极转速≥9700转/min。 |  |
| *2.5 | 数字化网络集成，控制台软件操作界面能实时显示球管热容量状态，并提供能证明具备该功能的软件截图 |  |
| 2.6 | 安全保护：球管侧具备DR设备紧急急停按钮 |  |
| 3 | 平板探测器 |  |
| *3.1 | 原装进口直接数字化整板非拼接平板探测器，材质：非晶硅碘化铯。 |  |
| 3.2 | 非晶硅材质整板 |  |
| 3.3 | 成像速度：≤6s |  |
| *3.4 | 探测器有效成像尺寸：≥17×17英寸 |  |
| 3.5 | 探测器像素：≥900万 |  |
| 3.6 | 动态范围：14bits |  |
| 3.7 | 像素颗粒大小：≤ 143μm |  |
| 3.8 | 分辨率：工作状态不低于3.7lp/mm |  |
| 4 | DR摄影装置 |  |
| 4.1 | 采用多功能吊件及立柱组件组成，为便于小面积机房安装天轨吊件须为单轨式结构，满足全身各部位立位和卧位投照摄影临床需求 |  |
| *4.2 | 配有无线遥控器，支持操控胸片架升降，管球升降旋转，立卧位转换，隔室曝光等功能 |  |
| 4.3 | 可实现一键式立卧位转换 |  |
| 4.4 | 数字平板探测器可自动旋转，转动角度≥-120+120 |  |
| 4.5 | 数字平板探测器可沿立柱竖直方向移动，移动行程距地≥1300mm |  |
| 4.6 | X管球吊架可沿天轨水平方向运动，移动行程≥2000mm |  |
| 4.7 | X管球可沿竖直方向移动，移动行程≥1450mm |  |
| 4.8 | X管球机头可旋转，转动角度≥±120° |  |
| 4.9 | 病人支承床承重≥200kg |  |
| 4.10 | 床面板为碳纤维材质 |  |
| 4.11 | 床面可水平横向移动，移动行程≥100mm |  |
| 4.12 | 床面可水平纵向移动，移动行程≥800mm |  |
| 4.13 | 数字化和智能化：近台机头采用触摸式高清彩色液晶屏进行集成控制，可反馈显示曝光参数、机械参数、病人基本信息，具备体型选择和APR器官程序摄影设置功能，具备摆位图示化提示功能，具备曝光后图像预览功能。 |  |
| 5 | 球管侧近台智能化自动化操控系统 |  |
| 5.1 | 操控方式：高清高灵敏度、电容式液晶触摸屏 |  |
| 5.2 | 液晶屏尺寸：≥10英寸 |  |
| 5.3 | 具备病人基本信息模块，能显示病人基本信息 |  |
| 5.4 | 具备重力感应模块，可根据球管方向自动调整液晶屏显示的方向 |  |
| 5.5 | 具备高压发生器集成控制模块，能在触摸屏上直接控制调节高压参数 |  |
| 5.6 | 具备器官程序摄影自动设置模块，可实现器官程序引导与自动生成曝光参数 |  |
| *5.7 | 具备曝光后图像预览模块，能液晶显示曝光后图像预览 |  |
| 5.8 | 具备机械系统集成模块，能液晶显示基本的机械参数 |  |
| 5.9 | 具备曝光体位引导模块，能液晶显示各种曝光体位图示化引导 |  |
| *5.10 | 具备自动摆位模块，能通过触摸屏完成多种自定义摆位的全自动切换,并提供相关证明材料 |  |
| *5.11 | 具备脊柱全长以及四肢全长等数字拼接功能，配备专用的拼接架。 自动拼接，并对拼接后的图像进行图像融合，基于图像配准技术，保证在病人有一定的位移时仍能够准确拼接；支持图像的缩放，ROI和图像位移等操作，方便大夫观察拼接图像的效果，在标准配置的采集工作站上，对全脊椎或全下肢2~3幅图像进行自动拼接的时间不超过15秒； 针对临床需要系统同时也支持手动拼接。 |  |
| 6 | 图像采集工作站与软件系统： |  |
| 6.1 | 软件系统为所投产品自主研发软件，非外购拼装,并提供相关证明材料 |  |
| 6.2 | CPU：Intel Core 2 Duo（酷睿2双核）≥2.6GHz |  |
| 6.3 | 显示器类型：单色医用专业液晶显示器，规格：≥23寸 |  |
| 6.4 | 内存：2GB 硬盘：≥320GB 光驱：DVD刻录 |  |
| 6.5 | 系统接口：USB接口、标准RS232接口、打印机并口、100MB网络接口、DVI/VGA、DICOM3.0接口 |  |
| 6.6 | 图像处理功能：图像处理：窗宽/窗位、自动窗宽/窗位、预置窗宽/窗位、正负像翻转、图像翻转、旋转、图像放大及漫游、图像插值边缘增强、恢复原始图像标注、文字/数字标注、图像标记、标尺线段测量、面积测量、电子剪切等 |  |
| 6.7 | 其他功能：病人图像可以采用各种方式查询，并可自定义查询方式；具有病人预约功能；具有像素计量优化；诊断工作站图像处理软件界面为中文界面；支持无损压缩的高速传输；支持在线解压 |  |
| 6.8 | 为保证数据统一性，设备应具备打印的胶片能显示详细曝光参数等功能，并提供能证明具备采集软件与胶片打印同步功能的相关文件 |  |
| 6.9 | 图像编码可实现bmp及jpg格式，能用windows操作系统自带图像软件浏览 |  |
| 6.10 | 为提高工作效率，软件采集系统中诊断报告应具有多种模块，并提供能证明具备该功能的相关文件 |  |
| 6.11 | 为保证客户都能达到最佳观片效果，实现开放式调整图像亮度、对比度等，设备应具有开放式曲线调节功能，并提供能证明具备该功能的相关文件 |  |
| 6.12 | 软件稳定性:软件一次性通过中国医学装备协会IHE系统测试DR类四项必检项目：SWF/MOD、PIR/MOD、CPI/MOD、CPI/PC,提供同时包含上述四项测试的一次性通过证书。 |  |
| 6.13 | 在机器标配的采集与诊断工作站基础上额外配置一套影像诊断工作站，支持图像处理、图像打印、图文报告以及常用病变影像学描述模板引用及保存功能，配备单色医学专用液晶显示器，规格≥24寸。 |  |
| 7 | 多功能自助取片机2台（不含胶片） |  |
| 7.1 | *打印技术：直接热敏成像（干式打印，明室操作）具有自主知识产权的专利技术，提供证明 |  |
| 7.2 | 空间分辨率：≥320dpi（12.6像素/mm） |  |
| 7.3 | 打印速度：≥35cm×43cm（14″×17″）约60张/小时 20cm×25cm（8″×10″） 约80张/小时 |  |
| 7.4 | 灰阶对比：14比特（16384灰度等级） |  |
| 7.5 | 胶片输入：≥2个耗材供片盒，每个可容纳100张胶片 |  |
| 7.6 | 胶片尺寸：14×17英寸；11×14英寸；10×12英寸；8×10英寸 |  |
| 7.7 | 接口：10/100/1000 Base-T 以太网（RJ-45） |  |
| 7.8 | 网络协议: TCP/IP |  |
| 7.9 | 图像格式：DICOM |  |
| 7.10 | 使用内置密度计自动校准 |  |
| 7.11 | 图像控制: 对比度、灰度、极性、旋转、饱和度、比例缩放 |  |
| 7.12 | 控制面板: 大背景光LCD显示屏，显示联机、警报、故障和状态 |  |
| 7.13 | 按键开关: 电源和菜单导航按钮 |  |
| 7.14 | 电源：通用输入100-242V~50/60Hz 600W打印，75W空闲 |  |
| 7.15 | 报告打印机：报告出口：指示灯 |  |
| 7.16 | 系统连接：无缝连接医院RIS&PACS系统，无需与医院系统做接口即可实现病人客户身份识别和实现病人按需完成胶片和诊断报告打印 |  |
| 7.17 | OCR点对点识别方案：每个设备的每种排版方式均设计一个配比方案，同时增加OCR智能学习过程，保证识别准确率 |  |
| 7.18 | 服务器端: 采用全新模式，程序以windows服务形式，支持多线程并发，保证服务器端程序稳定性及高效率性。 |  |
| 7.19 | 与现有系统集成: 无需与医院现有系统做集成、不改变医院现有流程，真正意义上做到自助打印所见即所得。 |  |
| 7.20 | 霍尼韦尔条码扫描仪 |  |
| 7.21 | 自助打印软件，含免费维护和升级服务 |  |
| 二、其他需求 |  | 是否响应 |
| 1 | 售后服务与其他要求 |  |
| 1.1 | 合同签订之日后，接到我方通知之日起，5个工作日内将产品运至我方指定地点，并安装调试完毕 |  |
| 1.2 | 省内内设有固定的专业维修站，提供优质、及时的技术服务，并提供维修站名称和联系方式。接到用户维修通知后，2小时内响应，24小时内到达现场 |  |
| 1.3 | 免费提供技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能 |  |
| 1.4 | 整机质保期限≥1年；提供终身维修服务，提供制造厂家原厂保函或承诺书 |  |
| 1.5 | 生产厂家在省内设有分支服务机构（分公司或办事处），省内具备至少5名原厂的放射专职工程师，并提供分支机构登记证以及原厂工程师的服务资格证复印件 |  |
| *1.6 | 产品制造商必须为中国医学装备协会“售后服务满意度调查”DR品目排名单位,提供相关证明材料 |  |
| 1.7 | 中标产品应提供免费软件升级.及时提供设备新功能信息和临床应用的资料 |  |
| *1.8 | 免费负责设备安装机房的改造、防护并达到国家、省、市相关检测标准；免费负责设备预安装机房内现有DR设备搬迁、安装费用，安装调试后达到正常使用标准 |  |
| 1.9 | 产品具备最新售后服务技术，厂家能实时观测设备的详细使用状态，能自动反馈故障或错误给厂家，提供相关证明文件 |  |
| 1.10 | 投标人或投标产品制造商自2015年以来在国内卫生和计生行政主管部门，通过政府采购程序，为县级及以下基层公益性医疗机构配备医疗影像设备政府采购成功中标的业绩，同类产品单个合同金额9000万元人民币以上的优先考虑，需提供：中标结果在省级以上政府采购项目指定公告媒体的网页截图及网址、中标通知书、销售合同，完整提供上述一套证明材料并加盖鲜章为有效证明 |  |
| 1.11 | 产品制造厂家连续获得过诚信企业证书（3次及以上）的优先考虑，需提供有效证明材料 |  |
| 1.12 | 投标产品品牌入围最近年度“中国医疗设备行业数据及售后服务调查”医院推荐品牌优先考虑，需提供有效证明材料 |  |