大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院全自动血液体液+CRP分析仪和试剂紧急采购项目询价函

各供应商：

为增强防控新冠肺炎疫情的能力和水平，大连市第五人民医院紧急采购全自动血液体液+CRP分析仪1台，预算45万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院全自动血液体液+CRP分析仪紧急采购项目”进行报价，报价超出采购预算的，视为无效。

一、采购需求

（一）全自动血液体液分析仪

| 序号 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 检测速度：CBC+DIFF+NRBC≥100样本/小时 |
| 2 | 检测光源：采用半导体激光，具有启动快、成本低、寿命长、消耗功率小的优点 |
| *3 | 有核红细胞检测功能：无需单独通道和试剂进行有核红细胞检测功能，并能自动进行对白细胞计数的校正 |
| 4 | 白细胞计数：采用先进的激光流式原理及核酸荧光染色技术，使白细胞计数免受难溶红细胞、巨大血小板、血小板簇及细胞碎片等的干扰 |
| 5 | 白细胞分类：采用激光作为分析的光源，流式原理加核酸荧光染色技术 |
| 6 | 血小板计数：具有两种或者以上方法进行血小板的计数 |
| *7 | 低值白细胞检测：当遇到低值白细胞样本时，仪器可自动转换到低值白细胞检测模式，使白细胞检测数比普通检测模式增加≥3倍，结果更准确、可靠 |
| 8 | 低值血小板检测：当遇到低值血小板样本时，仪器可自动进行低值血小板检测，使血小板检测数比普通检测模式增加≥3倍，结果更准确、可靠 |
| 9 | 体液检测功能：体液检测速度：≥40样本/小时，可以对脑脊液、胸水、腹水、关节腔积液等体液进行红细胞和白细胞计数，可以对体液中的白细胞分类，具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能 |
| 10 | 体液红细胞定量计数需精确到1个/ul |
| 11 | 血红蛋白检测：血红蛋白测定试剂需符合环保要求，不含有毒氰化物 |
| 12 | 进样模式：≥4个，全自动进样、手动闭盖进样、手工开盖进样和末稍血预稀释 |
| 13 | 样本用血量：全自动进样模式时用血量≤88微升，开盖模式时用血量≤88微升，末梢血预稀释模式用血量≤20微升 |
| 14 | 质控品：提供原厂配套的、在CFDA以及FDA注册的高、中、低值全套质控品。同一质控品中包含CBC、白细胞分类及网织红细胞等在内的所有报告项目；并可提供同品牌原厂两个水平的覆盖全部报告项目的体液质控品 |
| 15 | 校准品：提供同品牌原厂配套的、在中国CFDA以及FDA注册的校准品。校准品可校准项目包含RBC、WBC、HGB、PLT、HCT、MCV、RET；能提供网织红细胞以及低值血小板校准品 |
| 16 | 实时网络通讯系统：可实现实时在线网络质控功能，确保用户的结果质量达到国际质量水准，30分钟内得到回传的室间质评结果 |
| 17 | 配置中文电脑、打印机一套，所供设备须与现有LIS系统无缝对接，并承担专业接口费用，可实现数据双向通讯功能 |

（二）全自动C反应蛋白

| 序号 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 方法学：免疫散射比浊法 |
| 2 | 自动化：自动混匀、自动添加试剂、全自动检测、自动打印报告 |
| *3 | 检测速度：≥100测试/小时 |
| 4 | 检测项目：全段CRP、SAA |
| 5 | CRP检测线性范围：1-360.0mg/L |
| 6 | 反应杯清洗方式：反应杯可自动清洗并可重复使用,并保证无污染，降低人力成本 |
| 7 | 仪器内试剂制冷装置：仪器内置试剂制冷装置，以保证试剂2—8摄氏度的保存环境 |
| 8 | 存储系统：系统可存储≥12000组数据 |
| 9 | 测量重复性：CV≤4% |
| 10 | 样本污染携带率：≤0.5% |
| 11 | 样品类型：静脉全血、末梢全血、血清、预稀释血 |
| 12 | 条形码扫描功能：配条形码扫描器，样本信息可自动输入 |
| 13 | 质控功能：仪器自动统计过去一年内的质控数据，包括平均值，标准差及变异系数，并且自动绘制和打印质控曲线 |
| 14 | 外部接口：支持双向LIS系统连接功能，能实现实验数据信息化管理 |
| 15 | 打印功能：内置打印机，同时支持联网打印功能，中文打印报告 |

二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价，请将报价文件密封后加盖单位公章，于2020年3月20日13:00前送至大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办），逾期者视为放弃。

三、报价须知

- 报价文件中应包含设备报价单、技术响应表（附件1、2）、营业执照、医疗器械注册证、生产厂家授权、产品彩页（必须）。

- 报价文件须每页加盖公章。

3.报价单经我单位认可即为签订合同的最终依据。

4.未响应“*”的条款的报价文件为无效文件。

5.产品彩页与技术响应表不一致以彩页为准。

三、试剂要求

1.供货方在报价同时上报专机专用试剂价格，专机专用试剂须包含质控品和消耗卫材品种，如报价表中未列出质控品和消耗卫材品种，视为质控品和消耗卫材可免费提供。

2. 试剂报价格式详见试剂报价表（附件3）

3. 试剂报价（不含质控品和消耗卫材）平均成本不得超过30%。

四、确定中标及合同签订

1.本次采购以满足采购需求且报价（设备报价+试剂报价）最低的原则确定中标单位。合同签订后接到我方通知之日起5个工作日内将产品运至我方指定地点。

2.试剂报价由采购评审上组根据检验工作量现场计算，公式为试剂报价=（每人份试剂平均成本*工作量）*5年

五、付款方式

供货方应于货物验收合格后向我方开具发票，财政资金到达我方账户后，我方在30个工作日内以支票或电汇的形式向供方支付90%合同款，本合同价款的10%为质保金，质保期壹年，质保期内产品无任何质量问题，在质保期结束后，我方于30个工作日内将质保金一次性无息支付给供货方。

六、联系方式

名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：刘天明、蒲宽

联系电话：0411-84244322

地址：大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办）

附件：1.全自动血液体液分析仪参数及采购需求响应表

2.全自动C反应蛋白参数及采购需求响应表

3.试剂报价表

大连市第五人民医院

2020年3月16日

附件1：

全自动血液体液分析仪参数及采购需求响应表

| 序号 | 技术参数及要求 | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检测速度：CBC+DIFF+NRBC≥100样本/小时 |  |
| 2 | 检测光源：采用半导体激光，具有启动快、成本低、寿命长、消耗功率小的优点 |  |
| *3 | 有核红细胞检测功能：无需单独通道和试剂进行有核红细胞检测功能，并能自动进行对白细胞计数的校正 |  |
| 4 | 白细胞计数：采用先进的激光流式原理及核酸荧光染色技术，使白细胞计数免受难溶红细胞、巨大血小板、血小板簇及细胞碎片等的干扰 |  |
| 5 | 白细胞分类：采用激光作为分析的光源，流式原理加核酸荧光染色技术 |  |
| 6 | 血小板计数：具有两种或者以上方法进行血小板的计数 |  |
| *7 | 低值白细胞检测：当遇到低值白细胞样本时，仪器可自动转换到低值白细胞检测模式，使白细胞检测数比普通检测模式增加≥3倍，结果更准确、可靠 |  |
| 8 | 低值血小板检测：当遇到低值血小板样本时，仪器可自动进行低值血小板检测，使血小板检测数比普通检测模式增加≥3倍，结果更准确、可靠 |  |
| 9 | 体液检测功能：体液检测速度：≥40样本/小时，可以对脑脊液、胸水、腹水、关节腔积液等体液进行红细胞和白细胞计数，可以对体液中的白细胞分类，具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能 |  |
| 10 | 体液红细胞定量计数需精确到1个/ul |  |
| 11 | 血红蛋白检测：血红蛋白测定试剂需符合环保要求，不含有毒氰化物 |  |
| 12 | 进样模式：≥4个，全自动进样、手动闭盖进样、手工开盖进样和末稍血预稀释 |  |
| 13 | 样本用血量：全自动进样模式时用血量≤88微升，开盖模式时用血量≤88微升，末梢血预稀释模式用血量≤20微升 |  |
| 14 | 质控品：提供原厂配套的、在CFDA以及FDA注册的高、中、低值全套质控品。同一质控品中包含CBC、白细胞分类及网织红细胞等在内的所有报告项目；并可提供同品牌原厂两个水平的覆盖全部报告项目的体液质控品 |  |
| 15 | 校准品：提供同品牌原厂配套的、在中国CFDA以及FDA注册的校准品。校准品可校准项目包含RBC、WBC、HGB、PLT、HCT、MCV、RET；能提供网织红细胞以及低值血小板校准品 |  |
| 16 | 实时网络通讯系统：可实现实时在线网络质控功能，确保用户的结果质量达到国际质量水准，30分钟内得到回传的室间质评结果 |  |
| 17 | 配置中文电脑、打印机一套，所供设备须与现有LIS系统无缝对接，并承担专业接口费用，可实现数据双向通讯功能 |  |

附件2：

全自动C反应蛋白参数及采购需求响应表

| 序号 | 技术参数及要求 | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 方法学：免疫散射比浊法 |  |
| 2 | 自动化：自动混匀、自动添加试剂、全自动检测、自动打印报告 |  |
| *3 | 检测速度：≥100测试/小时 |  |
| 4 | 检测项目：全段CRP、SAA |  |
| 5 | CRP检测线性范围：1-360.0mg/L |  |
| 6 | 反应杯清洗方式：反应杯可自动清洗并可重复使用,并保证无污染，降低人力成本 |  |
| 7 | 仪器内试剂制冷装置：仪器内置试剂制冷装置，以保证试剂2—8摄氏度的保存环境 |  |
| 8 | 存储系统：系统可存储≥12000组数据 |  |
| 9 | 测量重复性：CV≤4% |  |
| 10 | 样本污染携带率：≤0.5% |  |
| 11 | 样品类型：静脉全血、末梢全血、血清、预稀释血 |  |
| 12 | 条形码扫描功能：配条形码扫描器，样本信息可自动输入 |  |
| 13 | 质控功能：仪器自动统计过去一年内的质控数据，包括平均值，标准差及变异系数，并且自动绘制和打印质控曲线 |  |
| 14 | 外部接口：支持双向LIS系统连接功能，能实现实验数据信息化管理 |  |
| 15 | 打印功能：内置打印机，同时支持联网打印功能，中文打印报告 |  |

附件3：

试剂报价表

| 产品名称 | 规格 | 单位 | 注册证号 | 生产企业 | 报价（元） | 收费标准 | 每人份报价/元 | 成本比（每人份报价/收费标准） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

公司名称：