大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院心电监护仪、除颤仪和双通道微量注射泵紧急采购项目询价函

各供应商：

为增强防控新冠肺炎疫情的能力和水平，大连市第五人民医院紧急采购心电监护仪6台，除颤仪1台，双通道微量注射泵6台，总预算24.7万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院心电监护仪、除颤仪和双通道微量注射泵紧急采购项目”进行报价，报价超出总采购预算的，视为无效。

一、采购需求

（一）心电监护仪

| 序号 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| *1 | 机型：便携一体式监护仪；适用于成人、小儿、新生儿，重量≤3.7KG |
| *2 | 显示器：≥10英寸彩色液晶显示屏，分辨率800×600；同屏显示波形8通道 |
| 3 | 监测参数要求：心电、无创血压、血氧饱和度、呼吸、脉搏、体温 |
| 4 | 可升级选配参数要求：可升级选配≥2道有创压监测、呼吸末二氧化碳监测 |
| *5 | 抗干扰能力要求：具有抗电刀、抗除颤干扰能力,6参数全部为CF抗除颤型，提供产品照片。 |
| 6 | 导联模式：3或5导联 |
| *7 | 心律失常分析：≥20种 |
| 8 | ST段监测：双通道，可设报警范围； |
| 9 | 无创血压：测量范围：成人10-270mmHg，小儿10-200mmHg；新生儿10-135mmHg，分辨率1mmHg；测量精确度：5±mmHg； |
| 10 | 脉率：测量范围：20-254次/分钟。 |
| 11 | 趋势数据：每个监测参数≥120小时趋势图、表回顾，最小时间间隔为1min |
| 12 | 参数报警事件：100个，包括报警时刻相关的参数波形，波形长度8 s, 16 s, 32 s可选 |
| 13 | 心律失常事件：100个，包括每个8 s的相关波形 |
| 14 | NIBP测量结果：1000组，包括收缩压，平均压，舒张压以及测量时间 |
| 15 | 全息波形：48小时全息波形 |
| 16 | 具有计算功能：药物计算、血液动力学计算 |
| 17 | 联网功能:与中央站有线或无线联网 |
| 18 | 电池：标配锂电池，连续工作时间120min |

（二）除颤仪

| 序号 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 显示 |
| 1.1 | 类型：彩色液晶显示器 |
| 1.2 | 尺寸：≥6英寸 |
| 1.3 | 分辨率：800 × 480 像素 |
| 1.4 | 显示波形：3通道 |
| 1.5 | 波形显示时间：不小于16 s（ECG） |
| 2 | 电源 |
| 2.1 | 交流电源：输入电压：100-240V～（±10%）；输入电流：1.8 ~ 0.8 A；频率：50 / 60 Hz（±3 Hz） |
| 2.2 | 直流电源（通过逆变器）：输入电压：12 VDC；功率：190 W |
| 3 | 电池 |
| 3.1 | 电池类型：3.0 Ah / 14.8 V 锂离子免维护可充电智能电池，一台机器可配置一块。 |
| 3.2 | 充电时间：关机状态下，充电至90%小于3小时，充电至100%小于4小时 |
| *3.3 | 电池容量计：有多段发光二级管（LED）电池电量指示装置，可快速评估电池电量 |
| 4 | 电池容量 |
| 4.1 | 监护模式： ≥3小时，ECG处于典型工作状态，记录仪不打印，屏幕亮度为最低 |
| 4.2 | 除颤模式： ≥100次，360J能量，充电间隔不大于一分钟，记录仪不打印 |
| 5 | 记录仪 |
| 5.1 | 记录方式：高分辨率热敏点阵打印 |
| 5.2 | 记录通道：不少于 3 道 |
| 5.3 | 走纸速度：25 mm/s、50 mm/s |
| 5.4 | 记录纸宽：50 mm |
| 6 | 数据管理 |
| 6.1 | 病人档案：100 份 |
| 6.2 | 事件记录：单个病人最大可记录 1000 条事件 |
| 6.3 | 波形存储： 24 小时连续ECG 波形存储 |
| 6.4 | 趋势存储：72 小时全参数回顾 |
| 6.5 | 录音时间：180 分钟（AED），其中单个病人 60 分钟 |
| 6.6 | 数据导出：可通过U盘将数据导出到病人综合数据管理系统软件 |
| 7 | 除颤 |
| *7.1 | 除颤波形：双相指数截断波形（BTE），可根据病人阻抗进行自动补偿 |
| 7.2 | 能量精度：±2 J 或 ±15％（取大者） |
| 7.3 | 充电时间：使用新的充满电的电池，充电到 200 J 小于5s |
| 7.4 | 电击发送：通过多功能电极片，或者电极板 |
| 7.5 | 病人阻抗范围：1.体外除颤：20 ~ 200 Ω；2.体内除颤：15 ~ 200 Ω |
| 7.6 | 手动除颤 |
| 7.6.1 | 输出能量：体外除颤：1-270J，体内除颤：1-50J |
| 7.6.2 | 同步放电延时小于60 ms（自R波尖峰起） |
| 7.7 | AED（自动除颤） |
| 7.7.1 | 输出能量：用户可配置 |
| 7.7.2 | 电击序列：电击能量100～270 J 可配置，电击次数1，2，3次可配置 |
| 8 | ECG监测 |
| 8.1 | 心电输入：3导ECG 导联线，5导ECG 导联线，电极板，多功能电极片 |
| 8.2 | 导联选择：I、II、III、aVR、aVL、aVF、V、电极板/多功能电极片 |
| 8.3 | 心率测量范围：1.成人：15 ~ 300 bpm；2.小儿：15 ~ 350 bpm；3.新生儿：15 ~ 350 bpm |
| 9 | 呼吸监测 |
| 9.1 | 测量方法：胸阻抗法 |
| 9.2 | 测量范围：成人：0 ~ 120 rpm；小儿、新生儿：0 ~ 150 rpm |
| 9.3 | 分辨率：1 rpm |
| 10 | 具备良好的防水性能，防水级别IPX4 |
| 11 | 具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击 |
| *12 | 具备起搏功能 |

（三）双通道微量注射泵

| 序号 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于推动注射器进行液体注射 |
| 2 | 一般规格和要求：设备先进、结构合理、加工精密 |
| 3 | 安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU |
| *4 | 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值 |
| 5 | 压力报警阈值3档可调 |
| 6 | 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者； |
| 7 | 防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出； |
| 8 | 满足救护车标准，适合在户外急救和车载情况下使用 |
| 9 | 速率≥1ml/h: 精度≤±2%； |
| *10 | 快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间； |
| *11 | 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。 |
| 12 | 速率范围：0.1-1500ml/h,递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）； |
| 13 | 预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml； |
| 14 | 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）； |
| 15 | 安装固定：可固定在输液支架上； |
| 16 | KVO：0.5ml/h； |
| 17 | 自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml； |
| 18 | 屏幕不小于2.5”，同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息； |
| 19 | 整机重量不超过2kg，主机自带提手，方便携带 |
| 20 | 分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息； 高级报警信息：阻塞、电池耗尽、完成、KVO完成、注射器排空、注射器脱落； 中级报警信息：系统异常、待机时间结束； 低级报警信息：无操作、电池电量低、未安装电池、接近完成、网电源脱落、通讯中断、联机失效； |
| 21 | 电池工作时间﹥6小时@5ml/h |
| 22 | 供电：AC100V-240V，50/60Hz，DC10-16V； |
| 23 | RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接； |
| 24 | 可加装无线模块，实现无线联网监测； |

二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价，请将报价文件密封后加盖单位公章，于2020年4月1日13:00前送至大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办），逾期者视为放弃。

三、报价须知

- 报价文件中应包含设备报价单、技术响应表（附件1、2、3）、营业执照、医疗器械注册证、生产厂家授权书、产品彩页（非必须）。

- 报价文件须每页加盖公章。

3.报价单经我单位认可即为签订合同的最终依据。

4.未响应“*”的条款的报价文件为无效文件。

四、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且总报价最低的原则确定中标单位。合同签订之日后，接到我方通知之日起，5个工作日内将产品运至我方指定地点。

五、付款方式

供货方应于货物验收合格后向我方开具发票，财政资金到达我方账户后，我方在30个工作日内以支票或电汇的形式向供方支付合同款。

六、其他要求

供货方免费负责安装、调试监护仪，免费培训人员，并且免费负责监护仪安装固定在墙壁的托架费（6个托架）及安装费。

七、联系方式

名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：刘天明、蒲宽

联系电话：0411-84244322

地址：大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办）

附件：1.心电监护仪技术参数及采购需求响应表

2.除颤仪技术参数及采购需求响应表

3.双通道微量注射泵技术参数及采购需求响应表

大连市第五人民医院

2020年3月26日

附件1：

心电监护仪技术参数及采购需求响应表

| 序号 | 技术参数及要求 | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| *1 | 机型：便携一体式监护仪；适用于成人、小儿、新生儿，重量≤3.7KG |  |
| *2 | 显示器：≥10英寸彩色液晶显示屏，分辨率800×600；同屏显示波形8通道 |  |
| 3 | 监测参数要求：心电、无创血压、血氧饱和度、呼吸、脉搏、体温 |  |
| 4 | 可升级选配参数要求：可升级选配≥2道有创压监测、呼吸末二氧化碳监测 |  |
| *5 | 抗干扰能力要求：具有抗电刀、抗除颤干扰能力,6参数全部为CF抗除颤型，提供产品照片。 |  |
| 6 | 导联模式：3或5导联 |  |
| *7 | 心律失常分析：≥20种 |  |
| 8 | ST段监测：双通道，可设报警范围； |  |
| 9 | 无创血压：测量范围：成人10-270mmHg，小儿10-200mmHg；新生儿10-135mmHg，分辨率1mmHg；测量精确度：5±mmHg； |  |
| 10 | 脉率：测量范围：20-254次/分钟。 |  |
| 11 | 趋势数据：每个监测参数≥120小时趋势图、表回顾，最小时间间隔为1min |  |
| 12 | 参数报警事件：100个，包括报警时刻相关的参数波形，波形长度8 s, 16 s, 32 s可选 |  |
| 13 | 心律失常事件：100个，包括每个8 s的相关波形 |  |
| 14 | NIBP测量结果：1000组，包括收缩压，平均压，舒张压以及测量时间 |  |
| 15 | 全息波形：48小时全息波形 |  |
| 16 | 具有计算功能：药物计算、血液动力学计算 |  |
| 17 | 联网功能:与中央站有线或无线联网 |  |
| 18 | 电池：标配锂电池，连续工作时间120min |  |

附件2：

除颤仪技术参数及采购需求响应表

| 序号 | 技术参数及要求 | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 显示 |  |
| 1.1 | 类型：彩色液晶显示器 |  |
| 1.2 | 尺寸：≥6英寸 |  |
| 1.3 | 分辨率：800 × 480 像素 |  |
| 1.4 | 显示波形：3通道 |  |
| 1.5 | 波形显示时间：不小于16 s（ECG） |  |
| 2 | 电源 |  |
| 2.1 | 交流电源：输入电压：100-240V～（±10%）；输入电流：1.8 ~ 0.8 A；频率：50 / 60 Hz（±3 Hz） |  |
| 2.2 | 直流电源（通过逆变器）：输入电压：12 VDC；功率：190 W |  |
| 3 | 电池 |  |
| 3.1 | 电池类型：3.0 Ah / 14.8 V 锂离子免维护可充电智能电池，一台机器可配置一块。 |  |
| 3.2 | 充电时间：关机状态下，充电至90%小于3小时，充电至100%小于4小时 |  |
| *3.3 | 电池容量计：有多段发光二级管（LED）电池电量指示装置，可快速评估电池电量 |  |
| 4 | 电池容量 |  |
| 4.1 | 监护模式： ≥3小时，ECG处于典型工作状态，记录仪不打印，屏幕亮度为最低 |  |
| 4.2 | 除颤模式： ≥100次，360J能量，充电间隔不大于一分钟，记录仪不打印 |  |
| 5 | 记录仪 |  |
| 5.1 | 记录方式：高分辨率热敏点阵打印 |  |
| 5.2 | 记录通道：不少于 3 道 |  |
| 5.3 | 走纸速度：25 mm/s、50 mm/s |  |
| 5.4 | 记录纸宽：50 mm |  |
| 6 | 数据管理 |  |
| 6.1 | 病人档案：100 份 |  |
| 6.2 | 事件记录：单个病人最大可记录 1000 条事件 |  |
| 6.3 | 波形存储： 24 小时连续ECG 波形存储 |  |
| 6.4 | 趋势存储：72 小时全参数回顾 |  |
| 6.5 | 录音时间：180 分钟（AED），其中单个病人 60 分钟 |  |
| 6.6 | 数据导出：可通过U盘将数据导出到病人综合数据管理系统软件 |  |
| 7 | 除颤 |  |
| *7.1 | 除颤波形：双相指数截断波形（BTE），可根据病人阻抗进行自动补偿 |  |
| 7.2 | 能量精度：±2 J 或 ±15％（取大者） |  |
| 7.3 | 充电时间：使用新的充满电的电池，充电到 200 J 小于5s |  |
| 7.4 | 电击发送：通过多功能电极片，或者电极板 |  |
| 7.5 | 病人阻抗范围：1.体外除颤：20 ~ 200 Ω；2.体内除颤：15 ~ 200 Ω |  |
| 7.6 | 手动除颤 |  |
| 7.6.1 | 输出能量：体外除颤：1-270J，体内除颤：1-50J |  |
| 7.6.2 | 同步放电延时小于60 ms（自R波尖峰起） |  |
| 7.7 | AED（自动除颤） |  |
| 7.7.1 | 输出能量：用户可配置 |  |
| 7.7.2 | 电击序列：电击能量100～270 J 可配置，电击次数1，2，3次可配置 |  |
| 8 | ECG监测 |  |
| 8.1 | 心电输入：3导ECG 导联线，5导ECG 导联线，电极板，多功能电极片 |  |
| 8.2 | 导联选择：I、II、III、aVR、aVL、aVF、V、电极板/多功能电极片 |  |
| 8.3 | 心率测量范围：1.成人：15 ~ 300 bpm；2.小儿：15 ~ 350 bpm；3.新生儿：15 ~ 350 bpm |  |
| 9 | 呼吸监测 |  |
| 9.1 | 测量方法：胸阻抗法 |  |
| 9.2 | 测量范围：成人：0 ~ 120 rpm；小儿、新生儿：0 ~ 150 rpm |  |
| 9.3 | 分辨率：1 rpm |  |
| 10 | 具备良好的防水性能，防水级别IPX4 |  |
| 11 | 具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击 |  |
| *12 | 具备起搏功能 |  |

附件3：

双通道微量注射泵技术参数及采购需求响应表

| 序号 | 技术参数及要求 | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于推动注射器进行液体注射 |  |
| 2 | 一般规格和要求：设备先进、结构合理、加工精密 |  |
| 3 | 安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU |  |
| *4 | 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值 |  |
| 5 | 压力报警阈值3档可调 |  |
| 6 | 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者 |  |
| 7 | 防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出 |  |
| 8 | 满足救护车标准，适合在户外急救和车载情况下使用 |  |
| 9 | 速率≥1ml/h: 精度≤±2% |  |
| *10 | 快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间 |  |
| *11 | 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率 |  |
| 12 | 速率范围：0.1-1500ml/h,递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h） |  |
| 13 | 预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml |  |
| 14 | 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s） |  |
| 15 | 安装固定：可固定在输液支架上 |  |
| 16 | KVO：0.5ml/h |  |
| 17 | 自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml |  |
| 18 | 屏幕不小于2.5”，同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息 |  |
| 19 | 整机重量不超过2kg，主机自带提手，方便携带 |  |
| 20 | 分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息； 高级报警信息：阻塞、电池耗尽、完成、KVO完成、注射器排空、注射器脱落； 中级报警信息：系统异常、待机时间结束； 低级报警信息：无操作、电池电量低、未安装电池、接近完成、网电源脱落、通讯中断、联机失效； |  |
| 21 | 电池工作时间﹥6小时@5ml/h |  |
| 22 | 供电：AC100V-240V，50/60Hz，DC10-16V |  |
| 23 | RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接 |  |
| 24 | 可加装无线模块，实现无线联网监测 |  |