大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院核酸提取仪

紧急采购项目询价函

各供应商：

为提升新冠病毒检测能力和水平，大连市第五人民医院紧急采购核酸提取仪1套（配备核酸提取仪和灭活仪各1台），总预算70.0万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院核酸提取仪紧急采购项目”进行报价，报价超出采购预算的，视为无效。

一、采购需求

核酸提取仪：

*1.工作模式：全自动加样 & 核酸提取 & PCR反应体系加样。

*2.提取方式：磁珠提取技术，批量、单样同步处理。

3.单次移液范围：1μL～1000μL。

*4.工作体积：20~1000uL；样本体积：支持双倍样本提取，适用体积20μL～700μL。

*5.处理通量：1～96个样本。

6.提取速度：96样品/60分钟。

*7.PCR位：2*96到3*96孔PCR位，可放置192至288人份PCR管。

*8.单人份提取：支持单人份提取，避免试剂耗材浪费。

9.具备空气过滤系统，排风系统排气流量≥100m3/h。

10.具备UV紫外消毒系统，紫外线灯辐照强度≥95ｕW/cm2。

*11.具备样本条码扫描功能，样本条及条码扫描状态指示灯指示功能。

12.具有液面探测功能，有效穿透气泡干扰层进行吸液。

*13.核酸污染安全防护：核酸提取区、样品试剂分配区严格物理分区，提取区可封闭，可同时在两个分区执行各自的工作或操作，两个提取模块可同时运行不同提取流程提取核酸。

14.枪头丢弃位置可用防污导料套，具备独立密闭的垃圾桶存放空间。

15.具备气压、湿度、温度和加样修正功能。

*16.具备温度设置不超过沸点保护功能（防止试剂沸腾），保护温度可根据海拔（气压）修正。

*17.异常报警：具备声光指示运行状态和报警功能、枪头堵塞及凝块报警功能异常报警，在试剂、耗材不足报警提醒，并可进行添加。

18.试剂冷藏：温度2℃-8℃（可选），自动密封，避免冷凝水稀释试剂。

19.独立冷藏模块：2组96*2独立模块，同时可放置9组PCR试剂或288人份的PCR管。

20.显示器支架：万向支架。

21.加样准确性：加样量为20~100 uL时，误差不超过±1% ；加样量为100~1000 uL时，误差不超过±0.8%。

22.加样重复性：变异系数不超过0.8% (≥20uL)。

23.提取温度控制范围：室温～99℃。

24.XYZ机械臂运动精度：≤0.1mm；

25.具备安全门锁功能。

26.具备双向LIS或HIS系统通讯功能。

27.配置灭活仪一台：

27.1设备采用微机控制技术；

27.2信息自动实时显示；

27.3高温报警提示功能；

27.4超温自动断电保护功能；

27.5超温自动调节功能；

27.6温控范围包含45℃-65℃区间；

27.7有箱体自消毒功能，避免交叉污染；

27.8使用环境温度范围：5℃-40℃，相对湿度：≤80%；

27.9温度显示准确度≤0.1℃；

27.10温度波动值≤±1℃；

27.11温度均匀性≤±0.5℃。

二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价，请将报价文件密封后加盖单位公章，于2020年6月1日13:00前送至大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办），逾期者视为放弃。

三、报价须知

1.报价文件中应包含设备报价单、技术响应表（附件）、营业执照、医疗器械注册证（不纳入医疗器械管理的除外）、生产厂家授权书、产品彩页（必须）。

2.报价文件须每页加盖公章并密封。

3.报价单经我单位认可即为签订合同的最终依据。

4.未响应“*”的条款的报价文件为无效文件。

5.技术响应表与产品彩页不一致时，以产品彩页为准。

6.核算提取仪、灭活仪须分项报价。

四、试剂要求

供货方在设备报价同时报送专机专用核酸提取试剂价格，试剂报价每人份平均成本不得超过23.5元/人份，超过视为无效报价。

五、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且总报价（设备报价+每人份试剂报价×1000人份）最低的原则确定中标单位。最终报价即为成交价格。供方接到我方书面送货通知之日起，60个日历日内将产品运至我方指定地点。

六、付款方式

供方货到安装、调试完毕经我方最终验收合格，在接到我方采购办通知后，供方在15个工作日内向我方开具全款增值税普通发票，我方收到发票后在30个工作日内以支票或电汇方式向供方支付合同价款的百分之九十。本合同价款的百分之十为质保金，质保期壹年，质保期内供方所提供产品无任何质量问题的，我方于质保期满后30个工作日内无息支付给供方。

七、其它要求

质量标准：依据采购文件、合同约定，如果双方对采购文件、合同约定的质量标准产生分歧按照国家标准执行。

八、联系方式

名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：刘天明、蒲宽

联系电话：0411-84244322

地址：大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办）

附件：1.核算提取仪和灭活仪技术参数及采购需求响应表

2.试剂报价表

大连市第五人民医院

2020年5月26日

附件1：

核酸提取仪和灭活仪技术参数及采购需求响应表

| 技术参数及采购需求 |  | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| *1 | 工作模式：全自动加样 & 核酸提取 & PCR反应体系加样 |  |
| *2 | 提取方式：磁珠提取技术，批量、单样同步处理 |  |
| 3 | 单次移液范围：1μL～1000μL |  |
| *4 | 工作体积：20~1000uL；样本体积：支持双倍样本提取，适用体积20μL～700μL |  |
| *5 | 处理通量：1～96个样本 |  |
| 6 | 提取速度：96样品/60分钟 |  |
| *7 | PCR位：2*96到3*96孔PCR位，可放置192至288人份PCR管 |  |
| *8 | 单人份提取：支持单人份提取，避免试剂耗材浪费 |  |
| 9 | 具备空气过滤系统，排风系统排气流量≥100m3/h |  |
| 10 | 具备UV紫外消毒系统，紫外线灯辐照强度≥95ｕW/cm2 |  |
| *11 | 具备样本条码扫描功能，样本条及条码扫描状态指示灯指示功能 |  |
| 12 | 具有液面探测功能，有效穿透气泡干扰层进行吸液 |  |
| *13 | 核酸污染安全防护：核酸提取区、样品试剂分配区严格物理分区，提取区可封闭，可同时在两个分区执行各自的工作或操作，两个提取模块可同时运行不同提取流程提取核酸 |  |
| 14 | 枪头丢弃位置可用防污导料套，具备独立密闭的垃圾桶存放空间 |  |
| 15 | 具备气压、湿度、温度和加样修正功能 |  |
| *16 | 具备温度设置不超过沸点保护功能（防止试剂沸腾），保护温度可根据海拔（气压）修正 |  |
| *17 | 异常报警：具备声光指示运行状态和报警功能、枪头堵塞及凝块报警功能异常报警，在试剂、耗材不足报警提醒，并可进行添加 |  |
| 18 | 试剂冷藏：温度2℃-8℃（可选），自动密封，避免冷凝水稀释试剂 |  |
| 19 | 独立冷藏模块：2组96*2独立模块，同时可放置9组PCR试剂或288人份的PCR管 |  |
| 20 | 显示器支架：万向支架 |  |
| 21 | 加样准确性：加样量为20~100 uL时，误差不超过±1% ；加样量为100~1000 uL时，误差不超过±0.8% |  |
| 22 | 加样重复性：变异系数不超过0.8% (≥20uL) |  |
| 23 | 提取温度控制范围：室温～99℃ |  |
| 24 | XYZ机械臂运动精度：≤0.1mm |  |
| 25 | 具备安全门锁功能 |  |
| 26 | 具备双向LIS或HIS系统通讯功能 |  |
| 27 | 配置灭活仪一台 |  |
| 27.1 | 设备采用微机控制技术 |  |
| 27.2 | 信息自动实时显示 |  |
| 27.3 | 高温报警提示功能 |  |
| 27.4 | 超温自动断电保护功能 |  |
| 27.5 | 超温自动调节功能 |  |
| 27.6 | 温控范围包含45℃-65℃区间 |  |
| 27.7 | 有箱体自消毒功能，避免交叉污染 |  |
| 27.8 | 使用环境温度范围：5℃-40℃，相对湿度：≤80% |  |
| 27.9 | 温度显示准确度≤0.1℃ |  |
| 27.10 | 温度波动值≤±1℃ |  |
| 27.11 | 温度均匀性≤±0.5℃ |  |

附件2：

试剂报价表

| 产品名称 | 规格 | 单位 | 注册证号 | 生产企业 | 每人份报价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

公司名称：