大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院全自动杂交仪等设备紧急

采购项目询价函

各供应商：

为提升新冠病毒检测能力和水平，大连市第五人民医院紧急采购全自动杂交仪等45台/套设备，预算合计37.16万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院全自动杂交仪等设备紧急采购项目”进行报价，采购预算单价如下：

单价：万元

| 序号 | 名称 | 需求数量 | 单位 | 预算单价 | 预算合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动杂交仪 | 1 | 套 | 15 | 15 | *核心产品 |
| 2 | 生物安全柜（B2） | 1 | 套 | 5 | 5 |  |
| 3 | 内循环高压灭菌锅 | 1 | 台 | 5 | 5 |  |
| 4 | 台式低温高速离心机 | 1 | 台 | 3 | 3 |  |
| 5 | UPS | 1 | 套 | 2 | 2 |  |
| 6 | 台式低速离心机 | 1 | 台 | 0.98 | 0.98 |  |
| 7 | 台式高速离心机 | 1 | 台 | 0.9 | 0.9 |  |
| 8 | 超净工作台 | 1 | 套 | 0.68 | 0.68 |  |
| 9 | 冰箱 | 3 | 台 | 0.35 | 1.05 |  |
| 10 | 恒温金属浴 | 2 | 台 | 0.25 | 0.5 |  |
| 11 | 紫外线杀菌车 | 4 | 台 | 0.15 | 0.6 |  |
| 12 | 迷你离心机 | 2 | 台 | 0.13 | 0.26 |  |
| 13 | 移液器 | 20 | 台 | 0.1 | 2 |  |
| 14 | 振荡器 | 2 | 台 | 0.035 | 0.07 |  |
| 15 | 移液器架 | 4 | 套 | 0.03 | 0.12 |  |
| 合计 |  | 45 | 合计 |  | 37.16 |  |

产品分项报价超出采购预算单价的，视为无效投标报价。

一、采购需求

（一）全自动杂交仪（主要产品）

*1. 设备功能：集分子杂交，洗膜，孵育，显色于一体，无需人工值守；

2. 温控范围：30℃～65℃可调；

3. 温度波动值：≤±0.5℃；

4. 检测能力：一次检测能力＞40个样本；

*5. 操作时间：最大样本量时，全程运行时间≤2.5小时；

6. 操作安全：具有超温保护器，80℃±5℃时断开；

*7. 生物安全：每份标本独立反应，防止交叉污染；

8. 显示屏：设备自带触控屏，可直接操控实验；

9. 用户界面：简单直观的用户界面，可实时显示实验状态；

10. 工作噪音：整机运行工作噪声≤60dB；

11. 温控系统：温度显示分辨率：≤0.1度，温度波动值：≤0.5度。

（二）生物安全柜（B2）

1.安全柜基本参数

（1）分类：100%外排；

（2）外部尺寸≥（L×D×H）1100mm×750mm×2250mm；

（3）内部尺寸≥（L×D×H）940mm ×600mm×660mm；

（4）台面距离地面高度：标配750mm（尺寸可根据要求订制修改）；

（5）风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s，平均吸入口风速0.53±0.025m/s；

（6）系统排风总量：≥1050 m3/h；

（7）噪音等级：≤65dB（A）；

（8）照明：≥1000lx；

（9）过滤效率:对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%）。

2. 安全柜安全性

（1）人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105；

（2）产品安全性：菌落数≤5CFU/次；

（3）交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次。

3.结构功能特点

（1）安全柜裸露工作区三侧壁板采用不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用大圆角处理；

（2）工作台面材质需为优质不锈钢；

（3）福马脚轮：脚轮与支架一体化；

*（4）柜体和支架可分离；

（5）安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行；

*（6）前窗玻璃需采用双层夹胶防爆安全玻璃；

（7）高亮度LCD显示屏,显示左右参数；

（8）电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降；

（9）具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间；

（10）气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa；

（11）前窗具有气流隔断设计；

（12）具有完善的报警系统

①玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度大于或小于200mm，安全柜会声光报警；

②过滤器压力超高报警；

③过滤器失效更换报警；

（三）内循环高压灭菌锅

1.容积：≥75L；

2.额定工作温度134℃；

3.额定工作压力0.22Mpa，使用温度105～136℃；

4.灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢SUS304材质制成，内部抛光处理，汽水内循环；

5.手轮式平移门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行；

6.具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示；

7.LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码；

8.配有自胀式硅橡胶密封圈；

9.电磁阀使用进口品牌，压力表、安全阀均按照国家标准提供编号、铭牌、合格证等强制性资料；

*10.微电脑控制，具有器械、敷料、液体等大于等于五项固定程序大于等于两项自定义程序，并具有干燥功能；

*11.设备注水、升温、灭菌、排气、干燥整个流程全自动运行，灭菌完成后有提醒；

12.灭菌腔体温度均匀性：±1℃，干燥温度范围：50~120℃；

13.具有脉动排气技术；

14.具有快速排气和慢速排气功能；

15.具有快速维修窗口。

（四）台式低温高速离心机

1.交流变频无刷免维护电机驱动，微电脑程序控制；

2.工作参数与显示：转速/离心力互设，且同步显示，离心转速与离心力步增调节为10rpm/10xg，时间控制≥99min；

3.安全措施：钢制结构，不锈钢离心腔，配有电动安全门锁,具有超速,不平衡保护功能；

4.具有停机软制动防回荡功能；

5.具有≥9档升降速功能，≥9个工作程序；

6.温控范围-20℃-40℃±2℃；

*7.最大相对离心力：≥21953×g；

*8.噪音：≤65dB；

*9.最高转速：≥16000r/min；

10.标配：1.5ml*24支；

11.具备自动平衡功能。

（五）UPS

1.主要技术功能和指标要求

*（1）UPS容量为≥6KVA，数量1套 ；可持续供电≥2小时；

（2）采用先进的双转换在线式UPS，有效解决多种电力问题（断电、市电电压过高或过低、电压瞬间跌落或减幅震荡、高压脉冲、电压波动、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动）；

（3）完善的保护措施：集交流输入过、欠压保护，输出过载、短路保护，逆变器过热保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等多功能保护于一体，极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性。具有旁路功能，当输出过载或UPS发生故障时，可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电，并提供报警信息。

2.主要指标要求

（1）输入指标：

①工作制式：单进单出；

②输入相数：单相三线（1Φ+N+PE）；

③输入额定电压：220Vac；

④输入电压可变范围：120～275Vac（相电压）；

⑤输入频率变化范围：40～70Hz；

⑥输入功率因数：≥0.99；

⑦电池电压：192VDC；

⑧电池节数及电池容量：数量16节，免维护铅酸蓄电池，每节电池容量100AH，外置电池箱。

（2）输出指标：

①输出相数：单相三线（1Φ+N+PE）；

②输出额定电压：220 Vac；

③输出电压稳压精度：±1%；

④输出频率精度：50Hz/60Hz±0.2Hz；

⑤输出功率因数：0.9；

⑥输出波形失真度：≤2%(阻性负载），≤4%（非线性负载）；

⑦过载能力：105%＜负载≤125%，1分钟后转旁路；125%＜负载≤150%,30秒后转旁路；负载＞150%，0.5秒转旁路。

（3）系统指标

①系统效率：在线模式：≥94%，ECO模式：≥98%；

②切换时间：0 ms；

③保护功能：输出短路保护、输出过载保护、过温保护、电池低压保护、输出过欠压保护、风扇故障保护等；

④通信接口

（A）标配：RS232；

（B）选配：SNMP卡、RS485、干接点、电池温度补偿、维修旁路开关等。

（4）工作环境

①运行温度：0～40℃；

②贮存温度：-25℃～55℃；

③相对湿度：20%-90%（无冷凝）。

3.蓄电池技术要求

（1）UPS采用免维护铅酸蓄电池，蓄电池设计寿命7-10年以上；

（2）蓄电池符合标准YD/T799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》；

（3）蓄电池间的连接电压降△U≤10mv；

（4）蓄电池应能承受≥50KPa的正压或负压而不断裂、不开胶,压力释放后壳体无残余变形；

（5）蓄电池按规定方法试验，10h率容量第一次循环不低于0.95C10，在第三次循环应达到C10；

（6）大电流放电：电池以30I10(a)放电3min，极柱不应熔断、其外观不得出现异常；

（7）完全充电后的蓄电池，在25℃±2℃的环境中静置≥25天后，其容量不低于，96％；

（8）密封反应效率≥95％；

（9）安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压应在1KPA-49kpa，闭阀压应时1KPA-49KPA；

（10）电池进入浮充状态24小时后各电池之间的端电压差不大于480mV；

（11）防爆性能：将完全充电后的电池以0.5I10A电流充电1h，同时在出气孔处用1-3A保险丝产生明火，无引爆；

（12）封口剂性能：采用封口剂的蓄电池，在-30℃～65℃温度范围内无裂纹与溢流现象。

（六）台式低速离心机

1.交流变频无刷免维护电机驱动，微电脑程序控制；

2.具有转速/离心力互设，制动转换功能，液晶显示；

3.具有自动平衡、自动锁盖，内锁装置；

4.具有≥9档升降速功能，≥9个工作程序；

*5.最高转速：≥5000r/min；

*6.最大相对离心力：≥3630×g；

*7.噪音：≤65dB；

8.升速时间：＜25s，降速时间：＜45s（制动模式）；

9.转速精度：≤±10 r/min；

10.配置：5ml*24支。

（七）台式高速离心机

*1.交流变频无刷免维护电机驱动，微电脑程序控制，液晶显示；

2.工作参数与显示:转速/离心力互设，且同步显示，离心转速与离心力步增调节为10rpm/10xg，时间控制≥99min；

3.安全措施：钢制结构，不锈钢离心腔，配有电动安全门锁,具有超速,不平衡保护功能；

4.具有≥9档升降速功能，≥9个工作程序；

5.具有停机软制动防回荡功能；

*6.最大相对离心力：≥17800×g；

*7.噪音：≤60dB；

*8.最高转速：≥16500r/min；

9.具有密封性能和高温消毒功能；

10.配置：1.5ml*24支；

11.具备自动平衡功能。

（八）超净工作台

1.技术参数

（1）外部尺寸≥（L×D×H）1060*620*1850mm；

（2）内部尺寸≥（L×D×H）938*530*650mm；

（3）气流流速：≥0.30～0.45m/s；

（4）前窗玻璃最大开口高度：≥400mm；

（5）前窗玻璃开口安全操作高度：≥200-350mm；

（6）工作台到地面高度：750mm；

（7）噪音≤65dB(A)；

（8）产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min；

（9）照明：≥350lx。

2.结构特点

（1）洁净台分类：垂直层流、单面操作；

（2）过滤效率:对直径0.3μm颗粒过滤效率≥99.999%；

（3）可在洁净台前部更换、维修风机及过滤器；

（4）工作区台面为不锈钢材质；

（5）控制面板采用轻触式开关；显示屏需显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间；

（6）洁净台前视窗需采用5mm厚钢化玻璃的视窗，玻璃门-配重结构，上下开启灵活方便，行程范围内任意高度悬停；

（7）具有紫外灯与风机、日光灯互锁功能；

（8）紫外灯具有延时5S开启功能；

（9）具有设置前窗开口安全高度功能，在低于或高于安全高度时报警功能。

（九）冰箱

1.样式：立式；

2.容积：＞400L；

3.耗电量：小于等于2.37kW.h/24h；

4.噪音值：≤50dB；

5.气候类型：SN/N；

6.制冷方式：风冷；

7.箱内温度：2℃～8℃；

8.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz；

9.门体数量：1扇；

10.门体结构：双层中空保温钢化玻璃门；

11.网架：≥5层，可调高度，带标识条；

*12.测试孔：≥1个；

13.制冷剂：采用绿色环保制冷剂；

14.风道设计：具有循环风冷背吹技术；

15.温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示温度数据，；精准的电子温度控制及显示，精度达到≤0.1℃；

*16.报警系统：高低温报警、温控器故障报警、断电报警、开关门异常报警；

17.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁的两种报警方式；

18.电器安全

（1）备用电池确保断电后报警48小时；

（2）温控器探头故障安全运行模式；

（3）具有远程报警接口；

（4）具有键盘锁定、密码保护功能；

（5）断电保护：具有设备延时启动功能；

*19.售后保修：整机免费保修三年。

（十）恒温金属浴

1.电源：220V ，50Hz；

2.环境温度：可容许使用的环境温度范围：5~35 ℃；

3.温控系统

（1）温度控制方式: P.I.D自动演算+ Fuzzy控制；

（2）温度转换: 采微电脑线性补偿校正；

（3）控温范围：室温+5℃至100℃；

（4）降温方式：自然降温。

4.显示界面: LED数码管显示，按键输入方式；

5.内箱材质:不锈钢镜面板

（1）外部材质: 冷轧钢板静电粉体烤漆处理；

（2）箱盖：内 不锈钢镜面板，外冷轧钢板静电粉体烤漆处理；

6.温度传感器: 断路或短路

（1）超温保护: 具有设定温度的高温保护设定；

（2）电热保护: 具有过载保护器；

7.容积（L）：大于25；

8.功率（W）：≤2000。

（十一）紫外线杀菌车

1.电源：220V，50Hz；

2.输入功率：约132VA（双管）；

3.定时范围：0-60分钟自由设定；

4.灯管：双端无臭氧紫外线杀菌灯（ZW30S19W）；

5.紫外线波长：≥253.7nm；

6.紫外线灯管辐射强度: 30W：≥93uW/cm2；

7.灯管数量：大于等于2支；可单独使用；

8.灯臂调节角度：0-180°

9.紫外线消毒车的型式：手推移动式。

（十二）迷你离心机

1.采用直流电机驱动，具有单片机控制开盖自动停机功能；

2.更换转子方便，不用任何工具即能方便更换转子；

*3.具备加速≤6秒达到指定转速、快速停机功能；

*4.最高转速：≥7100r/min；

5.最大相对离心力：≥2910×g；

6.噪音：≤50dB；

7.配置：1.5ml*8支；0.2ml*8*2排（8连排）。

（十三）移液器

1.技术指标及配置

（1）连续可调0.5-10ul, 5-50ul，10-100ul, 20-200ul, 100-1000ul；

（2）无需拆卸即可整支高温高压灭菌，同时可整支紫外消毒；

（3）可快速设置移液量，大屏幕数据显示窗口；

（4）每支移液器需配有安全标签，方便区分；

（5）抗腐蚀不变形；

（6）单道移液器重量小于≤70克；

（7）具有机械助力装置；

*（8）方便在实验室校准，可提供在线校准；

*（9）标配校准保养工具，易于维修保养。

2.规格和技术参数

| 量程（ul） | 数量（套） | 体积（ul） | 准确度（%） | 精确度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5-10 | 4 | 1 | 2.50 | 2.00 |
|  |  | 5 | 2.00 | 1.00 |
|  |  | 10 | 1.00 | 5.00 |
| 5-50 | 4 | 5 | 3.00 | 3.00 |
|  |  | 25 | 1.00 | 0.50 |
|  |  | 50 | 0.70 | 0.25 |
| 10-100 | 4 | 10 | 3.00 | 1.00 |
|  |  | 50 | 1.20 | 0.40 |
|  |  | 100 | 0.80 | 0.20 |
| 20-200 | 4 | 20 | 1.80 | 0.70 |
|  |  | 100 | 1.00 | 0.40 |
|  |  | 200 | 0.60 | 0.20 |
| 100-200 | 4 | 100 | 1.00 | 0.60 |
|  |  | 500 | 0.80 | 0.30 |
|  |  | 1000 | 0.60 | 0.20 |

（十四）振荡器

1.可适用于对离心管、试管、烧瓶等容器内标本的混匀；

2.运行方式：圆周；

3.速度范围：≥2600rpm；

4.操作方式：连续；

5.周转直径：圆形轨道，直径≥3.6mm；

6.防护等级：IP21；

7.允许温度：5-50℃；

8.允许湿度:＜80％。

（十五）移液器架

1.材质：有机玻璃；

2.样式：平板或圆柱形；

3.存放量：一次可存放≥5支；

4.规格：可装配格式移液器；

5.颜色：透明或白色。

二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价，请将报价文件密封后加盖单位公章，于2020年6月1日13:00前送至大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办），逾期者视为放弃。

三、报价须知

1.报价文件中应包含设备报价单、技术响应表（附件1～5）、营业执照、医疗器械注册证或备案证（不纳入医疗器械管理的除外）、生产厂家授权书、预算单价万元以上设备的产品彩页（全自动杂交仪、生物安全柜（B2）、内循环高压灭菌锅、台式低温高速离心机、UPS）。

2.报价文件须每页加盖公章并密封。

3.报价单经我单位认可即为签订合同的最终依据。

4.未响应“*”的条款的报价文件为无效文件。

5.以下设备须提供技术响应表和产品彩页：全自动杂交仪、生物安全柜（B2）、内循环高压灭菌锅、台式低温高速离心机、UPS

6.技术响应表与产品彩页不一致时，以产品彩页为准。

7.各设备均须提供分项报价，产品分项报价超出采购预算单价的，视为无效投标报价。

四、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且总价格最低的原则确定中标单位。最终报价即为成交价格。供方接到我方书面送货通知之日起，15个工作日内将产品运至我方指定地点。

五、付款方式

供方货到安装、调试完毕经我方最终验收合格，在接到我方采购办通知后，供方在15个工作日内向我方开具全款增值税普通发票，我方收到发票后在30个工作日内以支票或电汇方式向供方支付合同价款的百分之九十。本合同价款的百分之十为质保金，质保期壹年，质保期内供方所提供产品无任何质量问题的，我方于质保期满后30个工作日内无息支付给供方。

六、其它

质量标准：依据采购文件、合同约定，如果双方对采购文件、合同约定的质量标准产生分歧按照国家标准执行。

核心产品（全自动杂交仪）不满足三家品牌，该项目废标。

供方需对需求内所有产品进行分项报价，否则视为无效投标报价。

七、联系方式

名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：刘天明、蒲宽

联系电话：0411-84244322

地址：大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办）

附件1：全自动杂交仪技术参数及采购需求响应表

附件2：生物安全柜（B2）技术参数及采购需求响应表

附件3：内循环高压灭菌锅技术参数及采购需求响应表

附件4：台式低温高速离心机技术参数及采购需求响应表

附件5：UPS技术参数及采购需求响应表

大连市第五人民医院

2020年5月26日

附件1

全自动杂交仪技术参数及采购需求响应表

| 技术参数及采购需求 |  | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| *1 | 设备功能：集分子杂交，洗膜，孵育，显色于一体，无需人工值守 |  |
| 2 | 温控范围：30℃～65℃可调 |  |
| 3 | 温度波动值：≤±0.5℃ |  |
| 4 | 检测能力：一次检测能力＞40个样本 |  |
| *5 | 操作时间：最大样本量时，全程运行时间≤2.5小时 |  |
| 6 | 操作安全：具有超温保护器，80℃±5℃时断开 |  |
| 7 | 生物安全：每份标本独立反应，防止交叉污染 |  |
| 8 | 显示屏：设备自带触控屏，可直接操控实验 |  |
| 9 | 用户界面：简单直观的用户界面，可实时显示实验状态 |  |
| 10 | 工作噪音：整机运行工作噪声≤60dB |  |
| 11 | 温控系统：温度显示分辨率：≤0.1度，温度波动值：≤0.5度 |  |

附件2

生物安全柜（B2）技术参数及采购需求响应表

| 技术参数及采购需求 |  | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全柜基本参数： |  |
| （1） | 分类:100%外排； |  |
| （2） | 外部尺寸≥（L×D×H）1100mm×750mm×2250mm； |  |
| （3） | 内部尺寸≥（L×D×H）940mm ×600mm×660mm； |  |
| （4） | 台面距离地面高度：标配750mm（尺寸可根据要求订制修改）； |  |
| （5） | 风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s，平均吸入口风速0.53±0.025m/s； |  |
| （6） | 系统排风总量：≥1050 m3/h； |  |
| （7） | 噪音等级：≤65dB（A）； |  |
| （8） | 照明：≥1000lx； |  |
| （9） | 过滤效率:对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%）。 |  |
| 2 | 安全柜安全性 |  |
| （1） | 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105； |  |
| （2） | 产品安全性：菌落数≤5CFU/次； |  |
| （3） | 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次。 |  |
| 3 | 结构功能特点 |  |
| （1） | 安全柜裸露工作区三侧壁板采用不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用大圆角处理 |  |
| （2） | 工作台面材质需为优质不锈钢 |  |
| （3） | 福马脚轮：脚轮与支架一体化 |  |
| *（4） | 柜体和支架可分离 |  |
| （5） | 安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行 |  |
| *（6） | 前窗玻璃需采用双层夹胶防爆安全玻璃 |  |
| （7） | 高亮度LCD显示屏,显示左右参数 |  |
| （8） | 电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降 |  |
| （9） | 具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间 |  |
| （10） | 气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa |  |
| （11） | 前窗具有气流隔断设计 |  |
| （12） | 具有完善的报警系统 |  |
| ① | 玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度大于或小于200mm，安全柜会声光报警 |  |
| ② | 过滤器压力超高报警 |  |
| ③ | 过滤器失效更换报警 |  |

附件3

内循环高压灭菌锅技术参数及采购需求响应表

| 技术参数及采购需求 |  | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 容积：≥75L。 |  |
| 2 | 额定工作温度134℃。 |  |
| 3 | 额定工作压力0.22Mpa，使用温度105～136℃。 |  |
| 4 | 灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢SUS304材质制成，内部抛光处理，汽水内循环。 |  |
| 5 | 手轮式平移门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行。 |  |
| 6 | 具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。 |  |
| 7 | LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。 |  |
| 8 | 配有自胀式硅橡胶密封圈。 |  |
| 9 | 电磁阀使用进口品牌，压力表、安全阀均按照国家标准提供编号、铭牌、合格证等强制性资料。 |  |
| *10 | 微电脑控制，具有器械、敷料、液体等大于等于五项固定程序大于等于两项自定义程序，并具有干燥功能。 |  |
| *11 | 设备注水、升温、灭菌、排气、干燥整个流程全自动运行，灭菌完成后有提醒。 |  |
| 12 | 灭菌腔体温度均匀性：±1℃，干燥温度范围：50~120℃。 |  |
| 13 | 具有脉动排气技术 |  |
| 14 | 具有快速排气和慢速排气功能。 |  |
| 15 | 具有快速维修窗口。 |  |

附件4

台式低温高速离心机技术参数及采购需求响应表

| 技术参数及采购需求 |  | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交流变频无刷免维护电机驱动，微电脑程序控制 |  |
| 2 | 工作参数与显示：转速/离心力互设，且同步显示，离心转速与离心力步增调节为10rpm/10xg，时间控制≥99min |  |
| 3 | 安全措施：钢制结构，不锈钢离心腔，配有电动安全门锁,具有超速,不平衡保护功能 |  |
| 4 | 具有停机软制动防回荡功能； |  |
| 5 | 具有≥9档升降速功能，≥9个工作程序 |  |
| 6 | 温控范围-20℃-40℃±2℃ |  |
| *7 | 最大相对离心力：≥21953×g |  |
| *8 | 噪音：≤65dB |  |
| *9 | 最高转速：≥16000r/min |  |
| 10 | 标配：1.5ml*24支 |  |
| 11 | 具备自动平衡功能 |  |

附件5

UPS技术参数及采购需求响应表

| 技术参数及采购需求 |  | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | UPS主要技术功能和指标要求 |  |
| *（一） | UPS容量为≥6KVA，数量1套 ；可持续供电≥2小时 |  |
| （二） | 采用先进的双转换在线式UPS，有效解决多种电力问题（断电、市电电压过高或过低、电压瞬间跌落或减幅震荡、高压脉冲、电压波动、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动） |  |
| （三） | 完善的保护措施：集交流输入过、欠压保护，输出过载、短路保护，逆变器过热保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等多功能保护于一体，极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性。具有旁路功能，当输出过载或UPS发生故障时，可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电，并提供报警信息 |  |
| （四） | UPS主要指标要求 |  |
| 1 | 输入指标 |  |
| （1） | 工作制式：单进单出 |  |
| （2） | 输入相数：单相三线（1Φ+N+PE） |  |
| （3） | 输入额定电压：220Vac |  |
| （4） | 输入电压可变范围：120～275Vac（相电压） |  |
| （5） | 输入频率变化范围：40～70Hz |  |
| （6） | 输入功率因数：≥0.99 |  |
| （7） | 电池电压：192VDC |  |
| （8） | 电池节数及电池容量：数量16节，免维护铅酸蓄电池，每节电池容量100AH，外置电池箱 |  |
| 2 | 输出指标 |  |
| （1） | 输出相数：单相三线（1Φ+N+PE） |  |
| （2） | 输出额定电压：220 Vac |  |
| （3） | 输出电压稳压精度：±1% |  |
| （4） | 输出频率精度：50Hz/60Hz±0.2Hz |  |
| （5） | 输出功率因数：0.9 |  |
| （6） | 输出波形失真度：≤2%(阻性负载），≤4%（非线性负载） |  |
| （7） | 过载能力：105%＜负载≤125%，1分钟后转旁路；125%＜负载≤150%,30秒后转旁路；负载＞150%，0.5秒转旁路 |  |
| 3 | 系统指标 |  |
| （1） | 系统效率：在线模式：≥94%，ECO模式：≥98% |  |
| （2） | 切换时间：0 ms |  |
| （3） | 保护功能：输出短路保护、输出过载保护、过温保护、电池低压保护、输出过欠压保护、风扇故障保护等 |  |
| （4） | 通信接口 |  |
| ① | 标配：RS232 |  |
| ② | 选配：SNMP卡、RS485、干接点、电池温度补偿、维修旁路开关等 |  |
| 4 | 工作环境 |  |
| （1） | 运行温度：0～40℃ |  |
| （2） | 贮存温度：-25℃～55℃ |  |
| （3） | 相对湿度：20%-90%（无冷凝） |  |
| 二 | 蓄电池技术要求 |  |
| 1 | UPS采用免维护铅酸蓄电池，蓄电池设计寿命7-10年以上 |  |
| 2 | 蓄电池符合标准YD/T799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》； |  |
| 3 | 蓄电池间的连接电压降△U≤10mv； |  |
| 4 | 蓄电池应能承受≥50KPa的正压或负压而不断裂、不开胶,压力释放后壳体无残余变形； |  |
| 5 | 蓄电池按规定方法试验，10h率容量第一次循环不低于0.95C10，在第三次循环应达到C10； |  |
| 6 | 大电流放电：电池以30I10(a)放电3min，极柱不应熔断、其外观不得出现异常； |  |
| 7 | 完全充电后的蓄电池，在25℃±2℃的环境中静置≥25天后，其容量不低于,96％； |  |
| 8 | 密封反应效率≥95％； |  |
| 9 | 安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压应在1KPA—49kpa，闭阀压应时1KPA—49KPA； |  |
| 10 | 电池进入浮充状态24小时后各电池之间的端电压差不大于480mV； |  |
| 11 | 防爆性能:将完全充电后的电池以0.5I10A电流充电1h，同时在出气孔处用1-3A保险丝产生明火，无引爆； |  |
| 12 | 封口剂性能:采用封口剂的蓄电池，在-30℃～65℃温度范围内无裂纹与溢流现象 |  |