大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院回顾式动态血糖仪采购项目

询价函

各供应商：

大连市第五人民医院拟采购回顾式动态血糖仪一台，预算1.2万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院回顾式动态血糖仪采购项目”进行报价，报价超出采购预算的，视为无效。

一、采购需求

1.分析软件系统：具备血糖图谱分析软件，提供可视化彩色图谱统计报告。

2.系统标准配置：1个无线数据记录器+1个信息提取和充电器+3个清洁插头+ 1个USB连接线和交流电源适配器。

★3.显示器：无显示屏，为回顾性动态监测，无需操作和解除报警。

4.系统存储容量：可以存储14天血糖数据。

5.安全检查：诊断系统每隔10秒钟就会确认探头及测量系统的功能是否正常。

6.电池寿命：iPro2是内部供电设备，在完全充电后紧接着七天动态血糖监测（CGM），外加在动态血糖监测研究之后紧接着大于等于10天附加的电池寿命。

7.葡萄糖测试有效范围：2.2mmo1/L-22mmo1/L。

8.24小时提供测量值：288个血糖值。

9.72小时提供测量值：864个血糖值。

★10.平均相对离差绝对值（MARD或MAD％）：成年受试者9.9 %，儿科受试者10.1％。

11.Clarke误差网格分析法：成年受试者A+B区99.0％，儿科受试者A+B区98.4％。

12.允许相对湿度范围：5％~95％，无冷凝。

13.佩戴植入部位：腹部或两上臂。

14.专用助针器：用助针器可以将探头无疼痛地插入患者的腹部皮下。

★15.探头条件：可连续皮下使用≥72小时，不影响病人的正常生活状态。内部有半透膜能够准确测量葡萄糖浓度，每10秒钟测量一个值，每5分钟计算一个值。

16.记录器条件：记录每5分钟的平均血糖值，可以存储31天信息，每天至少12小时需记录指血值进行校准。需在记录本上对事件进行标记，如进餐、锻炼、药物或发生低血糖时。

17.信息提取器：从记录器下载数据的必备设备，用相应的软件。

18.配有动态血糖软件，将数据下载到电脑中的病人文挡中能生成各种血糖图谱。可以反应患者24-72小时连续血糖图，全面了解患者全天血糖波动情况和趋势。

19.报告结果：报告具有总体评价、准确度评估，血糖波动分布及持续时间；识别用餐期间的血糖趋势等功能。

★20.血糖管理系统：自动生成储存患者血糖监测数据库，每日血糖图，多日血糖图，特定时段血糖图分析报告。

21.防水：符合IPX8，可佩戴洗澡或游泳。

22.清洁探头：三个。

23.记录器：约3.5cm（宽）×2.8cm（长）×0.9cm（高），约5.7克重。

24.底座：约5.1cm（宽）×6.4cm（长）×2.8cm（高），约22.7克重。

二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价，请将报价文件密封后加盖单位公章，于2020年11月11日24:00前送至大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办），逾期者视为放弃。

三、报价须知

1.报价文件中应包含设备报价单、技术参数及采购需求响应表（详见附件）、营业执照、医疗器械注册证（不纳入医疗器械管理的除外）、生产厂家授权书、产品彩页（非必须）。

2.报价文件封面须注明投标项目名称，报价文件须注明联系人及联系方式，报价文件每页加盖公章并密封完好。

3.投标人登录国家企业信用信息公示系统，将投资人信息情况界面截图打印，一并放到报价文件中。

4.技术参数及采购需求响应表与产品彩页不一致时，以产品彩页为准。

5.未响应“★”的条款的投标文件为无效文件。

6.如果投标文件中的报价单的设备是医疗器械，设备的名称、型号、规格须与医疗器械注册证的名称、型号、规格保持一致，如二者不一致，则视为无效投标。

7.中标方合同中所签订的医疗设备标牌名称、规格、型号须与医疗器械注册证的名称、型号、规格保持一致；非医疗设备的名称、规格、型号须与设备标牌名称、型号、规格保持一致。因二者不一致导致的设备验收不通过的风险，由中标方承担。

四、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且报价最低的原则确定中标单位。

五、付款方式

货到安装、调试完毕并经我方最终验收合格后，供方在15个工作日内向我方开具全款增值税普通发票，我方在30个工作日内以（支票或电汇）方式向供方支付合同价款的百分之九十。本合同价款的百分之十为质保金。质保期内供方所提供产品无任何质量问题的，我方于质保期满后30个工作日内无息支付给供方。

六、其它要求

1.货物质保期：壹年。

2.交货期：收到我方通知之日起个30工作日。

3.交货地点：我方指定地点。

4.质量标准：依据采购文件、本合同约定，如果双方对采购文件、本合同约定的质量标准产生分歧按照国家标准执行。

七、联系方式

名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：蒲宽、张建鹏

联系电话：0411-84244322

地址：大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办）

附件：回顾式动态血糖仪技术参数及采购需求响应表

大连市第五人民医院

2020年11月6日

附件：

回顾式动态血糖仪技术参数及采购需求响应表

| 序号 | 技术参数 | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分析软件系统：具备血糖图谱分析软件，提供可视化彩色图谱统计报告。， |  |
| 2 | 系统标准配置：1个无线数据记录器+1个信息提取和充电器+3个清洁插头+ 1个USB连接线和交流电源适配器。 |  |
| ★3 | 显示器：无显示屏，为回顾性动态监测，无需操作和解除报警。 |  |
| 4 | 系统存储容量：可以存储14天血糖数据。 |  |
| 5 | 安全检查：诊断系统每隔10秒钟就会确认探头及测量系统的功能是否正常。 |  |
| 6 | 电池寿命：iPro2是内部供电设备，在完全充电后紧接着七天动态血糖监测（CGM），外加在动态血糖监测研究之后紧接着大于等于10天附加的电池寿命。 |  |
| 7 | 葡萄糖测试有效范围：2.2mmo1/L-22mmo1/L。 |  |
| 8 | 24小时提供测量值：288个血糖值。 |  |
| 9 | 72小时提供测量值：864个血糖值。 |  |
| ★10 | 平均相对离差绝对值（MARD或MAD％）：成年受试者9.9 %，儿科受试者10.1％。 |  |
| 11 | Clarke误差网格分析法：成年受试者A+B区99.0％，儿科受试者A+B区98.4％。 |  |
| 12 | 允许相对湿度范围：5％~95％，无冷凝。 |  |
| 13 | 佩戴植入部位：腹部或两上臂。 |  |
| 14 | 专用助针器：用助针器可以将探头无疼痛地插入患者的腹部皮下。 |  |
| ★15 | 探头条件：可连续皮下使用≥72小时，不影响病人的正常生活状态。内部有半透膜能够准确测量葡萄糖浓度，每10秒钟测量一个值，每5分钟计算一个值。 |  |
| 16 | 记录器条件：记录每5分钟的平均血糖值，可以存储31天信息，每天至少12小时需记录指血值进行校准。需在记录本上对事件进行标记，如进餐、锻炼、药物或发生低血糖时。 |  |
| 17 | 信息提取器：从记录器下载数据的必备设备，用相应的软件。 |  |
| 18 | 18.配有动态血糖软件，将数据下载到电脑中的病人文挡中能生成各种血糖图谱。可以反应患者24-72小时连续血糖图，全面了解患者全天血糖波动情况和趋势。 |  |
| 19 | 报告结果：报告具有总体评价、准确度评估，血糖波动分布及持续时间；识别用餐期间的血糖趋势等功能。 |  |
| ★20 | 血糖管理系统：自动生成储存患者血糖监测数据库，每日血糖图，多日血糖图，特定时段血糖图分析报告。 |  |
| 21 | 防水：符合IPX8，可佩戴洗澡或游泳。 |  |
| 22 | 清洁探头：三个。 |  |
| 23 | 记录器：约3.5cm（宽）×2.8cm（长）×0.9cm（高），约5.7克重。 |  |
| 24 | 底座：约5.1cm（宽）×6.4cm（长）×2.8cm（高），约22.7克重。 |  |