大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院心电图机采购项目询价函

各供应商：

大连市第五人民医院拟采购心电图机一台，预算6.0万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院心电图机采购项目”进行报价，报价超出采购预算的，视为无效。

一、采购需求

（一）输入电路

1.心电输入：12导联同步采集，10电极。

2.导联选择：自动或手动。

3.输入方式：浮地输入。

4.输入保护：标配导联线内附除颤保护电路。

5.采样率：8000 Hz/8Ch。

6.模数转换精度：≤2.5 μV。

7.输入阻抗：≥50MΩ。

8.耐极化电压：≥±550mV。

9.共模抑制比：≥100dB。

10.频率响应：0.05Hz-150Hz（+0.4/-3 dB）。

11.标准灵敏：10mm/mV，误差≤±2%。

12.时间常数：≥3.2秒。

13.滤波器：低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波。

14.低通滤波：75Hz，100Hz，150Hz三档。

15.肌电滤波：25Hz/35Hz二档。

16.交流滤波：50Hz或60Hz。

17.基线抑制：强/弱/关闭三档。

18.增益/灵敏度选择：5，10，20mm/mV，手动或自动。

19.不正常状态检测：电极脱落报警，高频噪声过高报警。

20.电极脱落：液晶显示器显示脱落部位。

（二）显示和记录

1.显示方式：≥7"液晶显示。

2.视角调节：0-100度无极调节。

3.显示分辨率：800×480。

4.显示导联数：同屏12导联。

5.同屏显示时长：≥5s。

6.解析结果屏幕显示：支持。

7.噪音检测：双模式同步点划线热敏标记打印。

8.显示内容：内部存储器信息、网络连接信息、服务器同步信息、系统菜单、心电波形、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、工作模式、标记。

9.记录器：内置高分辨率热线阵打印。

10.记录纸宽度：210mm×140mm折纸。

11.记录道数：3，3+1， 6，12道，12+6。

12.走纸速度：10，12.5，25，50mm/s。

13.无纸检出：记录纸用完后自动停止走纸并报警。

14.打印数据：程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID号码、年龄、性别）、电极检出、噪声、计时标记、事件标记、心电波形、分析报告等。

15.操作模式：自动记录模式（实时）、自动记录模式（回顾）、冻结记录模式（180s）、手动记录模式、synEci18记录、二阶梯实验、运动后检查（含自动分析）、RR间期检查。

（三）其他

1.测量分析：性别年龄特异性自动测量分析算法。

2.自动测量参数：包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值。

3.自动分析结果：5大类判断结论，200种以上分析结论建议，数字编码便于快速查找。分析结果支持中文或英文切换，支持两版明尼苏达码表示；支持右胸后壁导联独立分析；支持18导联ST-Map输出。

4.外部输入：10mm/0.5V±5%，输入阻抗≥100kΩ支持连接心音脉搏波放大器等模拟信号。

5.信号输出：0.5V/1mV±5%，输出阻抗≤100Ω，输出短路时不损坏心电图机。

6.其它接口：USB/SD等电位接地端口。

7.存储：支持标准和压缩两种文件存储形式，内置400份心电图存储容量；外置存储SD卡扩展，最高支持32GB；支持PDF文件保存。

8.网络：自带LAN接口，支持有线网络连接；支持USB方式无线网络连接。

9.提示音：QRS同步或热笔拟笔音。

10.输入键：键位支持直接输入患者ID号。

11.打印网格：具备在无网格纸上打印网格功能。

12.心律失常检测：具备心律失常检测自动延长记录的功能。

13.QTc算法：4种可选。

14.重量：≤4.2Kg。

15.安全性：电击防护类型：I类CF型。

16.交流：100-240V±10%。

17.直流：长效可充电电池，充满电可连续工作30分钟以上。

18.便携式把手：支持。

19.本机自动检测与智能帮助程序：支持。

二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价，请将报价文件密封后加盖单位公章，于2020年11月24日24:00前送至大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办），逾期者视为放弃。

三、报价须知

1.报价文件中应包含设备报价单、技术参数及采购需求响应表（详见附件）、营业执照、医疗器械注册证（不纳入医疗器械管理的除外）、生产厂家授权书、产品彩页（非必须）。

2.报价文件封面须注明投标项目名称，报价文件须注明联系人及联系方式，报价文件每页加盖公章并密封完好。

3.投标人登录国家企业信用信息公示系统，将投资人信息情况界面截图打印，一并放到报价文件中。

4.技术参数及采购需求响应表与产品彩页不一致时，以产品彩页为准。

5.未响应“★”的条款的投标文件为无效文件。

6.如果投标文件中的报价单的设备是医疗器械，设备的名称、型号、规格须与医疗器械注册证的名称、型号、规格保持一致，如二者不一致，则视为无效投标。

7.中标方合同中所签订的医疗设备标牌名称、规格、型号须与医疗器械注册证的名称、型号、规格保持一致；非医疗设备的名称、规格、型号须与设备标牌名称、型号、规格保持一致。因二者不一致导致的设备验收不通过的风险，由中标方承担。

四、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且报价最低的原则确定中标单位。

五、付款方式

货物质保期壹年。供方应于货物安装、调试完毕并最终验收合格后的15工作日内向我方开具全款增值税普通发票，我方收到发票后的30个工作日内以支票或电汇的形式向供方支付全部合同款。

六、联系方式

名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：刘天明、蒲宽

联系电话：0411-84244322

地址：大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办）

附件：心电图机参数及采购需求响应表

大连市第五人民医院

2020年11月19日

附件：

心电图机参数及采购需求响应表

| 序号 | 技 术 参 数 | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 输入电路 |  |
| 1 | 心电输入：12导联同步采集，10电极。 |  |
| 2 | 导联选择：自动或手动。 |  |
| 3 | 输入方式：浮地输入。 |  |
| 4 | 输入保护：标配导联线内附除颤保护电路。 |  |
| 5 | 采样率：8000 Hz/8Ch。 |  |
| 6 | 模数转换精度：≤2.5 μV。 |  |
| 7 | 输入阻抗：≥50MΩ。 |  |
| 8 | 耐极化电压：≥±550mV。 |  |
| 9 | 共模抑制比：≥100dB。 |  |
| 10 | 频率响应：0.05Hz-150Hz（+0.4/-3 dB）。 |  |
| 11 | 标准灵敏：10mm/mV，误差≤±2%。 |  |
| 12 | 时间常数：≥3.2秒。 |  |
| 13 | 滤波器：低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波。 |  |
| 14 | 低通滤波：75Hz，100Hz，150Hz三档。 |  |
| 15 | 肌电滤波：25Hz/35Hz二档。 |  |
| 16 | 交流滤波：50Hz或60Hz。 |  |
| 17 | 基线抑制：强/弱/关闭三档。 |  |
| 18 | 增益/灵敏度选择：5，10，20mm/mV，手动或自动。 |  |
| 19 | 不正常状态检测：电极脱落报警，高频噪声过高报警。 |  |
| 20 | 电极脱落：液晶显示器显示脱落部位。 |  |

心电图机参数及采购需求响应表

| 序号 | 技 术 参 数 | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| （二） | 显示和记录 |  |
| 1 | 显示方式：≥7"液晶显示 |  |
| 2 | 视角调节：0-100度无极调节。 |  |
| 3 | 显示分辨率：800×480。 |  |
| 4 | 显示导联数：同屏12导联。 |  |
| 5 | 同屏显示时长：≥5s。 |  |
| 6 | 解析结果屏幕显示：支持。 |  |
| 7 | 噪音检测：双模式同步点划线热敏标记打印。 |  |
| 8 | 显示内容：内部存储器信息、网络连接信息、服务器同步信息、系统菜单、心电波形、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、工作模式、标记。 |  |
| 9 | 记录器：内置高分辨率热线阵打印。 |  |
| 10 | 记录纸宽度：210mm×140mm折纸。 |  |
| 11 | 记录道数：3，3+1， 6，12道，12+6。 |  |
| 12 | 走纸速度：10，12.5，25，50mm/s。 |  |
| 13 | 无纸检出：记录纸用完后自动停止走纸并报警。 |  |
| 14 | 打印数据：程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID号码、年龄、性别）、电极检出、噪声、计时标记、事件标记、心电波形、分析报告等。 |  |
| 15 | 操作模式：自动记录模式（实时）、自动记录模式（回顾）、冻结记录模式（180s）、手动记录模式、synEci18记录、二阶梯实验、运动后检查（含自动分析）、RR间期检查。 |  |

心电图机参数及采购需求响应表

| 序号 | 技 术 参 数 | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| （三） | 其他 |  |
| 1 | 测量分析：性别年龄特异性自动测量分析算法。 |  |
| 2 | 自动测量参数：包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值。 |  |
| 3 | 自动分析结果：5大类判断结论，200种以上分析结论建议，数字编码便于快速查找。分析结果支持中文或英文切换，支持两版明尼苏达码表示；支持右胸后壁导联独立分析；支持18导联ST-Map输出。 |  |
| 4 | 外部输入：10mm/0.5V±5%，输入阻抗≥100kΩ支持连接心音脉搏波放大器等模拟信号。 |  |
| 5 | 信号输出：0.5V/1mV±5%，输出阻抗≤100Ω，输出短路时不损坏心电图机。 |  |
| 6 | 其它接口：USB/SD等电位接地端口。 |  |
| 7 | 存储：支持标准和压缩两种文件存储形式，内置400份心电图存储容量；外置存储SD卡扩展，最高支持32GB；支持PDF文件保存。 |  |
| 8 | 网络：自带LAN接口，支持有线网络连接；支持USB方式无线网络连接。 |  |
| 9 | 提示音：QRS同步或热笔拟笔音。 |  |
| 10 | 输入键：键位支持直接输入患者ID号。 |  |
| 11 | 打印网格：具备在无网格纸上打印网格功能。 |  |
| 12 | 心律失常检测：具备心律失常检测自动延长记录的功能。 |  |
| 13 | QTc算法：4种可选。 |  |
| 14 | 重量：≤4.2Kg。 |  |
| 15 | 安全性：电击防护类型：I类CF型。 |  |
| 16 | 交流：100-240V±10%。 |  |
| 17 | 直流：长效可充电电池，充满电可连续工作30分钟以上。 |  |
| 18 | 便携式把手：支持。 |  |
| 19 | 本机自动检测与智能帮助程序：支持。 |  |