大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院全自动核酸提取仪及配套试剂紧急采购项目询价函

各供应商：

大连市第五人民医院拟紧急采购全自动核酸提取仪1台及配套试剂，设备预算18.0万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院全自动核酸提取仪及配套试剂紧急采购项目”进行报价，报价超出采购预算的，视为无效。

一、采购需

1.处理体积：20uL-1000uL。

★2.样品通量≥64。

3.配套试剂磁珠回收效率	≥95%。

★4.加热温度。裂解加热温度：室温~120℃，洗脱加热温度：室温~120℃。

5.磁棒结构。采用整体式磁棒，表面3层镀层处理，不易被样本和试剂粘附、污染。整体式磁棒磁场均匀，吸附磁微粒效果极佳，吸附均匀；顶端吸附模式，吸附集中磁棒顶点，回收效果极佳。

6.高斯强度。采用军工级稀土磁原料，保证磁吸效果。

7.磁棒模块、磁套模块结构。磁棒模块、磁套模块均采用独立丝杆结构，运动低噪声，低磨损，保证仪器长时间运行。

8.避免共振。磁棒架、磁套架均采用独立模块，避免仪器振动、共振。

9.显示屏。大屏幕全彩显示，触控式操作，简单易用。

10.精确控制。内建“精确控制”嵌入式电脑，无需外接PC。单机操作节省更多空间与资源。

11.自我清洁。具有内置可定时紫外消毒功能。

12.污染控制。严格控制孔间污染及批次污染，杜绝交叉污染。

13.自由编程。强大的程序编辑功能；灵活、高效地定义应用，可满足不同试剂要求。

★14.快速提取。操作时间短，15-45分钟/次；每次可同时提取≥64份样品。高纯度、高得率。

15.结果稳定。避免人工操作引起的差异及错误，结果温度，重复性好。

16.振荡混合。多模式多档速度可调（>20档）。

17.试剂种类。磁珠法试剂。

18.操作界面。中文操作系统，可监控提取全过程。

19.内部程序。内建20组模式程序（可存储 >100组程序）。

20.程序管理。新建、编辑、删除模式程序，自由灵活编辑提取程序。

21.模块化设计。采用模块化结构，核心部件升级具有更高精度和更低故障率。

22.节约耗材。有单人份预装提取试剂用于随机少量样本提取，节约试剂耗材。

★23.大体积样本提取。可处理高达1ml大体积样本，实现更高的灵敏度和产量。

★24.操作方式（兼备两种模式）。（1）设备远程触屏操控，（2）仪器面板按键操作。

25.产品资质要求。取得国家批文。

26.医疗器械注册相关资质。仪器及配套试剂均须具有中国医疗器械注册证；获得医疗器械生产企业许可证。

27.生产企业资质。通过高新技术企业认证和ISO13485认证。

★28.配套核酸提取试剂：单价≤23.00元/人份。

二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价，请将报价文件密封后加盖单位公章，于2021年2月10日9:00前送至大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办），逾期者视为放弃。

三、报价须知

1.报价文件中应包含设备报价单、技术参数及采购需求响应表（详见附件）、营业执照、医疗器械注册证（不纳入医疗器械管理的除外）、生产厂家授权书、产品彩页（非必须）。

2.报价文件封面须注明投标项目名称，报价文件须注明联系人及联系方式，报价文件每页加盖公章并密封完好。

3.投标人登录国家企业信用信息公示系统，将投资人信息情况界面截图打印，一并放到报价文件中。

4.技术参数及采购需求响应表与产品彩页不一致时，以产品彩页为准。

5.未响应“★”的条款的投标文件为无效文件。

6.如果投标文件中的报价单的设备是医疗器械，设备的名称、型号、规格须与医疗器械注册证的名称、型号、规格保持一致，如二者不一致，则视为无效投标。

7.中标方合同中所签订的医疗设备标牌名称、规格、型号须与医疗器械注册证的名称、型号、规格保持一致；非医疗设备的名称、规格、型号须与设备标牌名称、型号、规格保持一致。因二者不一致导致的设备验收不通过的风险，由中标方承担。

四、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且评标基准价（评标基准价=设备报价+每人份试剂单价报价×50,000人份）最低的原则确定中标单位。

五、付款方式

货到安装、调试完毕并经我方最终验收合格后，供方在15个工作日内向我方开具全款增值税普通发票，我方在30个工作日内以（支票或电汇）方式向供方支付合同价款的百分之九十。本合同价款的百分之十为质保金。质保期内供方所提供产品无任何质量问题的，我方于质保期满后30个工作日内无息支付给供方。

六、其它要求

1.货物质保期：壹年。

2.交货期：收到我方通知之日起个15工作日。

3.交货地点：我方指定地点。

4.质量标准：依据采购文件、本合同约定，如果双方对采购文件、本合同约定的质量标准产生分歧按照国家标准执行。

5.配套核酸提取试剂。试剂价格不得高于同种设备在大连市同级医院配套试剂销售价格，且可随试剂市场销售价格做相应调整，如配套核酸提取试剂有价格调整，应在我方、供双方协商一致基础上，签订补充协议。本条在试剂合同中予以明确，但不作为评标依据。

七、联系方式

名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：蒲宽、张建鹏

联系电话：0411-84244322

地址：大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办）

附件：全自动核酸提取仪技术参数及采购需求响应表

大连市第五人民医院

2021年2月5日

附件：

全自动核酸提取仪技术参数及采购需求响应表

| 序号 | 技术参数 | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 处理体积：20uL-1000uL。 |  |
| ★2 | 样品通量≥64。 |  |
| 3 | 配套试剂磁珠回收效率≥95%。 |  |
| ★4 | 加热温度。裂解加热温度：室温~120℃，洗脱加热温度：室温~120℃。 |  |
| 5 | 磁棒结构。采用整体式磁棒，表面3层镀层处理，不易被样本和试剂粘附、污染。整体式磁棒磁场均匀，吸附磁微粒效果极佳，吸附均匀；顶端吸附模式，吸附集中磁棒顶点，回收效果极佳。 |  |
| 6 | 高斯强度。采用军工级稀土磁原料，保证磁吸效果。 |  |
| 7 | 磁棒模块、磁套模块结构。磁棒模块、磁套模块均采用独立丝杆结构，运动低噪声，低磨损，保证仪器长时间运行。 |  |
| 8 | 避免共振。磁棒架、磁套架均采用独立模块，避免仪器振动、共振。 |  |
| 9 | 显示屏。大屏幕全彩显示，触控式操作，简单易用。 |  |
| 10 | 精确控制。内建“精确控制”嵌入式电脑，无需外接PC。单机操作节省更多空间与资源。 |  |
| 11 | 自我清洁。具有内置可定时紫外消毒功能。 |  |
| 12 | 污染控制。严格控制孔间污染及批次污染，杜绝交叉污染。 |  |
| 13 | 自由编程。强大的程序编辑功能；灵活、高效地定义应用，可满足不同试剂要求。 |  |
| ★14 | 快速提取。操作时间短，15-45分钟/次；每次可同时提取≥64份样品。高纯度、高得率。 |  |
| 15 | 结果稳定。避免人工操作引起的差异及错误，结果温度，重复性好。 |  |
| 16 | 振荡混合。多模式多档速度可调（>20档）。 |  |
| 17 | 试剂种类。磁珠法试剂。 |  |
| 18 | 操作界面。中文操作系统，可监控提取全过程。 |  |
| 19 | 内部程序。内建20组模式程序（可存储 >100组程序）。 |  |
| 20 | 程序管理。新建、编辑、删除模式程序，自由灵活编辑提取程序。 |  |
| 21 | 模块化设计。采用模块化结构，核心部件升级具有更高精度和更低故障率。 |  |
| 22 | 节约耗材。有单人份预装提取试剂用于随机少量样本提取，节约试剂耗材。 |  |
| ★23 | 大体积样本提取。可处理高达1ml大体积样本，实现更高的灵敏度和产量。 |  |
| ★24 | 操作方式（兼备两种模式）。（1）设备远程触屏操控，（2）仪器面板按键操作。 |  |
| 25 | 产品资质要求。取得国家批文。 |  |
| 26 | 医疗器械注册相关资质。仪器及配套试剂均须具有中国医疗器械注册证；获得医疗器械生产企业许可证。 |  |
| 27 | 生产企业资质。通过高新技术企业认证和ISO13485认证。 |  |
| ★28 | 配套核酸提取试剂：单价≤23.00元/人份。 |  |